ALLEGATO A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE

PER L’U.O. DI RADIOLOGIA DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

A) CARATTERISTICHE tecnicHE MINIME

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Tipi di sonde disponibili e utilizzabili: matrice attiva, lineare, convex, microconvex, phased array, endocavitarie monoplane e biplane, sonde indipendenti CW doppler, intraoperatorie, laparoscopiche, transesofagee, volumetriche convex, volumetriche phased array ed endocavitarie. |  |
| - Range dinamico: non inferiore a 220 dB. |  |
| - Frequenze dei trasduttori: devono spaziare da 2.0 MHz a 18 MHz con elevata densità di elementi. |  |
| - Focalizzazione: 4 punti focali contemporanei. |  |
| - Profondità di lavoro: dalla cute fino, almeno, a 30 cm. |  |
| - Modalità di lavoro: B mode, M Mode, color-doppler mode, power-doppler mode (anche direzionale), PW, CW, TDI (Doppler tissutale). |  |
| - Rappresentazione dell’immagine: B-Mode ed affiancata immagine B-Mode + Color/Power entrambe in real time. |  |
| - Analisi quantitativa: direttamente sull’immagine colore con misura delle velocità medie e dei gradienti delle velocità medie (Misura di tipo Flow Profile invece che con valutazione approssimata). |  |
| - Il sistema deve poter lavorare in triplex mode su tutti i trasduttori anche con doppia immagine inserita. |  |
| - Software per la ricostruzione panoramica. |  |
| - Scansione trapezoidale. |  |
| - Calcolo automatico sul tracciato Doppler in movimento, per misure in real time. |  |
| - Cursore monodimensionale orientabile liberamente sull’immagine (almeno tre contemporanei) applicabile anche sul color doppler TDI sia in tempo reale che su immagine congelata. |  |
| - Sistema di imaging vascolare (tecnologia non doppler) ad altissima sensibilità per la rilevazione, anche direzionale, di flussi sia a bassissima velocità che ad alta dinamica (descrivere). |  |
| - Almeno 3 connettori attivi e selezionabili per le sonde. |  |
| - Monitor da almeno 17” LCD regolabile. |  |
| - Possibilità di presettare l’ecografo per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore. |  |
| - Tissue Harmonic Imaging (Armonica Tissutale – senza utilizzo di liquidi di contrasto) senza diminuzione del frame rate, preferibilmente dotata di tecnologia multifrequenza. |  |
| - Software Contrast Harmonic Imaging per liquidi di contrasto preferibilmente con indice meccanico molto basso per consentire di lavorare in modo continuo ed in tempo reale prolungando la emivita del mezzo di contrasto ed il conseguente aumento della capacità diagnostica. |  |
| - Lo zoom panoramico in scrittura e lettura non devono presentare perdita di risoluzione su qualsiasi zona dell’immagine, deve inoltre potere funzionare con immagini in tempo reale,congelate e sulle immagini del Cineloop (almeno 1024 frames). |  |
| - Sistema di archiviazione e trasmissione immagini e protocolli: (Jpeg, Tiff, BMP, AVI e DICOM) con hard disk non inferiore a 300 GB interno, masterizzatore cd/dvd integrato, collegamento periferiche su USB ed ethernet. |  |
| - Si richiedono per i trasduttori almeno 4 frequenze effettive per b-mode ed almeno 4 frequenze per color doppler e power doppler, 4 frequenze per analisi spettrale, 8 frequenze di seconda armonica di tessuto o contrasto, selezionabili singolarmente dalla menù di comando. |  |

B)ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Possibilità di stress-eco ed altri particolari software per lo studio della motilità cardiaca. |  |
| - Elevata flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame-rate, range dinamico, profondità, guadagno, edge enhancement, persistenza, zoom, paan zoom; possibilità di lavorare con b-mode, doppler-mode, color mode in funzione contemporaneamente). |  |
| - Possibilità di Compound imaging con inclinazione del fascio ultrasonoro modificabile. |  |
| - Tecnica di analisi della densità dei tessuti per il rilevamento dei contorni e per una maggiore definizione e differenziazione dei tessuti, attivabile su tutto il parco sonde ed in ogni modalità di lavoro. (descrivere) |  |
| - Sistema semplice ed intuitivo: tastiera semplice ed ergonomica multifunzionale per semplificare ed abbreviare i tempi di utilizzo con gestione su monitor dei valori tipo windows. |  |
| - Controllo del menù e di tutte le sue funzioni anche attraverso pannello a sfioramento TFT LCD (Touch panel) a colori di ampie dimensioni non inferiori a 10”. |  |
| - A garanzia della durata nel tempo dell’investimento si richiede la possibilità di disporre, come opzione, del maggior numero possibile delle seguenti espansioni: - Ricostruzione in 3D delle immagini con raccolta del segnale on-line (in tempo reale) con un sistema integrato che utilizzi sonde dedicate senza sensori di posizione(indicarne le caratteristiche) - Ricostruzione in 3D dei flussi, preferibilmente integrata con movimento rotatorio dell’immagine ricostruita. |  |

C) CONDIZIONI DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili (ad esclusione delle sole sonde) legati all’apparecchiatura; |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 2 giornate lavorative dalla chiamata; |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti; |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore; |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - Le parti di ricambio devono essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo; |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.