ALLEGATO A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE

PER L’U.O. DI RADIOLOGIA DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

Si prega di indicare la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema

| Unità base |  |
| --- | --- |
| Sonda convex, con frequenza compresa almeno tra 3 e 5 MHz |  |
| Sonda lineare multifrequenza e larga banda almeno da 7 a 13 MHz con superficie d’appoggio da almeno 40 mm |  |
| Endocavitaria vaginale multifrequenza almeno da 9 a 13 MHz |  |
| Sonda volumetrica addominale multifrequenza per ricostruzione in 3D dell’immagini con segnale in tempo reale (Real Time - 4D) |  |
| Stampante b/n |  |
| Stampante colore |  |

A) CARATTERISTICHE tecnicHE MINIME

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Tipi di sonde disponibili e utilizzabili: matrice attiva, lineare, convex, microconvex, phased array, endocavitarie, sonde indipendenti CW doppler, intraoperatorie, transesofagee, volumetriche convex,. Indicare le sonde disponibili ed utilizzabili; |  |
| - Frequenze dei trasduttori: devono spaziare almeno da 2.0 MHz a 15 MHz. Descrivere le caratteristiche dei vari trasduttori e le frequenze di funzionamento; |  |
| - Range dinamico: non inferiore a 180 db. Indicare il range dinamico; |  |
| - Focalizzazione: 4 punti focali contemporanei. Indicare i punti focali contemporanei e descrivere eventuali caratteristiche migliorative; |  |
| - Profondità di lavoro: dalla cute fino, almeno, a 30 cm. Indicare la profondità di lavoro; |  |
| - Modalità di lavoro: B mode, M Mode, color-doppler mode, power-doppler mode (anche direzionale), PW, CW, TDI (Doppler tissutale). Descrivere le modalità ed eventuali caratteristiche migliorative; |  |
| - Possibilità di rappresentazione dell’immagine in B-Mode ed affiancata immagine B-Mode + Color/Power, entrambe in real time. Descrivere le possibilità di rappresentazione delle immagini; |  |
| - Analisi quantitativa: direttamente sull’immagine colore con misura delle velocità medie e dei gradienti delle velocità medie (Misura di tipo Flow Profile invece che con valutazione approssimata). Descrivere il sistema; |  |
| - Il sistema deve poter lavorare in triplex mode su tutti i trasduttori anche con doppia immagine inserita; |  |
| - Software per la ricostruzione panoramica; |  |
| - Scansione trapezoidale; |  |
| - Calcolo automatico sul tracciato Doppler in movimento, per misure in real time; |  |
| - Cursore monodimensionale orientabile liberamente sull’immagine applicabile anche sul color doppler TDI sia in tempo reale che su immagine congelata. Descrivere il sistema; |  |
| - Sistema di imaging vascolare (tecnologia non doppler) ad altissima sensibilità per la rilevazione, anche direzionale, di flussi sia a bassissima velocità che ad alta dinamica Descrivere il sistema; |  |
| - Almeno 3 connettori attivi e selezionabili per le sonde. Indicare i connettori attivi; |  |
| - Monitor da almeno 17” LCD. Descrivere le caratteristiche tecniche (risoluzione, luminosità, rapporto di contrasto, tempo di risposta, ecc.); |  |
| - Possibilità di impostazioni predefinite (profili di lavoro) per i vari utilizzatori e/o modalità di lavoro; |  |
| - Modulo di armonica tissutale. Descrivere il sistema; |  |
| - Modulo di seconda armonica per esami con mezzi di contrasto di ultima generazione. Descrivere il sistema; |  |
| - Lo Zoom panoramico in scrittura e lettura non deve presentare perdita di risoluzione su qualsiasi zona dell’immagine, deve inoltre potere funzionare con immagini in tempo reale, congelate e sulle immagini del Cineloop; |  |
| - Sistema di archiviazione e trasmissione delle immagini e protocolli minimi: (Jpeg, Tiff, BMP, AVI e DICOM). Elencare tutti i protocolli disponibili; |  |
| - Hard disk non inferiore a 150 GB interno, masterizzatore cd/dvd integrato, Porta USB e scheda di rete (ethernet) integrata. Descriver ed elencare eventuali caratteristiche migliorative; |  |
| - Si richiedono, per i trasduttori, almeno 2 frequenze effettive per b-mode ed almeno 2 frequenze per color doppler e power doppler, 2 frequenze per analisi spettrale. Descrivere eventuali caratteristiche migliorative; |  |
| - Sistema di ricostruzione delle immagini in 3D con raccolta del segnale on-line (Real Time - 4D). Descrivere il sistema. |  |

B)ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Possibilità di stress-eco ed altri particolari software per lo studio della motilità cardiaca. Descrivere il sistema; |  |
| - Elevata flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame-rate, range dinamico, profondità, guadagno, edge enhancement, persistenza, zoom, paan zoom; possibilità di lavorare con b-mode, doppler-mode, color mode in funzione contemporaneamente). Descrivere il sistema; |  |
| - Possibilità di Compound imaging con inclinazione del fascio ultrasonoro modificabile. Descrivere il sistema; |  |
| - Tecnica di analisi della densità dei tessuti per il rilevamento dei contorni e per una maggiore definizione e differenziazione dei tessuti, attivabile su tutto il parco sonde ed in ogni modalità di lavoro. Descrivere il sistema; |  |
| - Sistema semplice ed intuitivo: tastiera semplice ed ergonomica multifunzionale per semplificare ed abbreviare i tempi di utilizzo; |  |
| - Controllo del menù e delle varie funzioni anche attraverso pannello a sfioramento (Touch panel) Descrivere il sistema. |  |

C) CONDIZIONI DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA MINIME

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili (ad esclusione delle sole sonde) legati all’apparecchiatura; |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 2 giornate lavorative dalla chiamata; |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti; |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore; |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - Le parti di ricambio devono essere garantiti per almeno 10 anni dal collaudo; |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.