SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE VARIE UU.OO.

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

- CARATTERISTICHE TECNICHE

| Caratteristiche MINIME per la valutazione del monitor | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - I monitor devono garantire il seguente monitoraggio: - saturazione di ossigeno (SPO2) - pressione arteriosa non invasiva - ECG - ETCO2 |  |
| - Riconoscimento automatico delle aritmie letali con allarmi sia acustici che visivi. |  |
| - Possibilità di configurazioni personalizzate e definite dall’operatore: proprietà e configurazione del display, allarmi sui parametri misurati, parametri visualizzati sul display, ecc.. |  |
| - Possibilità di implementazione e collegamento ad una centrale di monitoraggio |  |
| - Sistema integrato di batterie ricaricabili, a lunga durata, per il trasporto del paziente e per garantire la funzionalità anche in assenza di alimentazione di rete. |  |
| - Display (superiore o uguale a 10”) a colori, a luminosità regolabile, per la visualizzazione dei parametri misurati e la segnalazione degli allarmi. |  |
| - L’interfaccia utente deve essere semplice ed intuitiva, che permetta di visualizzare in contemporanea di almeno n° 3 forme d’onda con il relativo valore alfanumerico per la visualizzazione dei vari parametri fisiologici |  |
| - Presenza di allarmi acustici e visivi, facilmente interpretabili dall’operatore, in particolare: - indicatore di carica della batteria - bassa carica della batteria - segnalazione di “out of range” per tutti i parametri monitorati |  |
| - I Monitor devono essere compatti e leggeri per permettere un facile spostamento |  |
| - I Monitor devono essere completi del sistema di aggancio per barre normalizzate, con la possibilità di integrare, su richiesta della Fondazione, gli accessori necessari per l’aggancio ad altri dispositivi (es. aste verticali, bracci su carrello, ecc.) – Elencare e descrivere tutti gli accessori disponibili |  |
| - I Monitor devono essere completi di tutti gli accessori e componenti (compresa la cavetteria, sensori, elettrodi, ecc.) necessari all’utilizzo, in particolare: - cavo ECG a 3 o 5 elettrodi - sensore SPO2 pluriuso - sistema tubo-manicotto per la rilevazione della pressione non invasiva - sistema tubi-sensore per la rilevazione della ETCO2 |  |

B)        CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizione requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a 3 anni: - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature; - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza alcuna esclusione, incluso sonde, sensori, filtri, cavi, ecc. - Esclusioni: Tutto il materiale monouso o monopaziente |  |
| 2)Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata. N.B. Per ore orario lavorativo si intende il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 |  |
| 3)Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| 4)Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| 5)Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal produttore se specificatamente indicato dallo stesso |  |
| 6)Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità annuali e comunque tutti quelli previsti dal produttore se specificatamente indicato dallo stesso |  |
| 7)La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.