SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Procedura aperta per fornitura di prodotti per la

fornitura di prodotti per l’esecuzione di test relativi all’area Siero

per il Laboratorio Analisi della

Fondazione “Istituto San Raffaele – G.Giglio di Cefalù”

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Caratteristiche MINIME per la valutazione di conformità del sistema | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| Caratteristiche di minima della sezione fotometrica/immunoturbidimetrica di ogni sistema analitico |  |
| - Strumentazione completamente automatica per dosaggi in fotometria, turbidimetria e potenziometria |  |
| - Produttività fotometrica su campioni di siero non inferiore a 500 test/h |  |
| - Numero dei parametri in linea non inferiore a 50 |  |
| - Capacità di utilizzare reagenti identificati per mezzo di bar code |  |
| - Capacità di eseguire rerun in modo automatico ed autonomo |  |
| - Capacità di eseguire la pre e post diluizione del campione in modo automatico dopo la personalizzazione dell’operatore |  |
| - Controllo di qualità giornaliero e cumulativo |  |
| - Sensore di livello e di coagulo per i campioni |  |
| - Capacità di gestire l’inventario reagenti |  |
| - Sensore di livello per i reagenti |  |
| Caratteristiche di minima della sezione immunometrica di ogni sistema analitico |  |
| - I moduli di immunochimica devono avere tutti la medesima tecnologia di rilevazione |  |
| - Test in linea almeno 22 |  |
| - Tempo necessario alla produzione del primo risultato del campione per i parametri in STAT (Troponina , Mioglobina e Ck massa) non deve essere superiore a 30 minuti |  |
| - Produttività non inferiore a 150 test/h |  |
| - Capacità di eseguire il rerun automatico dopo la personalizzazione dell’operatore |  |
| - Capacità di gestire l’inventario reagenti |  |
| Caratteristiche di minima per ISE |  |
| - Deve essere garantita una produttività , per (Na+ , K+,Cl-) non inferiore a 100 campioni/h |  |

| Caratteristiche per la valutazione con attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico di gara | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| 1. Migliore progetto di allocazione (a seguito di sopralluogo obbligatorio della ditta partecipante) |  |
| 2. Possibilità di rerun e reflex test in automazione gestito da host e senza intervento manuale da parte dell’operatore |  |
| 3. Maggior numero di test tabella 1.B del Capitolato (punteggio attribuito con criteri di proporzionalità) |  |
| 4. Referenze: Il punteggio verrà attribuito con criteri di proporzionalità (il punteggio massimo andrà alla ditta che presenta il maggior numero di forniture analoghe a quella offerta- elencare ospedali, presidi, ecc… in ambito nazionale dove istallate tali apparecchiature |  |
| 5. Maggior numero di tecnici operanti in regione Sicilia (indicare il numero ed allegare elenco nominativo) |  |
| 6. Caratteristiche del software: - Back-up dei dati di sistema (specificare il sistema adottato): massimo - Funzione dedicata al controllo di qualità (carte di controllo, calcolo dei parametri di statistica descrittiva, aggiornamento continuo dei file) - File storico delle calibrazioni e controlli - Sistema di “aiuto in linea” che supporti l’operatore durante l’esecuzione dei test - Assistenza immediata tramite accesso remoto e diagnostica on-line - Login e password con caratteristiche di amministratore di sistema |  |
| Sezione di chimico-clinica |  |
| 7. Stabilità dei reagenti a bordo dopo l’apertura di mediamente superiore a tre settimane |  |
| 8. Stabilità delle calibrazioni > 1 mese per almeno il 70% dei test richiesti |  |
| 9. Possibilità di qualche canale aperto per l’inserimento di ulteriori metodiche |  |
| Sezione di immunometria |  |
| 10. Reagenti in pack unico e pronto all’uso almeno al 90% |  |
| 11. Numero test in linea per ogni sistema modulare maggiore di 45 |  |
| 12. Dispensazione campioni tramite puntali monouso per eliminare l’effetto carry-over |  |
| 13. Potenzialità di ogni sistema modulare maggiore di 300 test /h |  |
| 14. Dosaggio di peptide natriuretico nella proforma NT terminale |  |
| 15. Possibilità di effettuare i test per il calcolo del rischio gravidico PAPP-A E Free Beta HCG accreditati FMF(Fetal Medicin Foundation) con programma di valutazione rischio DOWN ASTRAIA |  |

CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizione requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Per tutta la durata della fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta dovrà garantire: - tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nel contratto di noleggio tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, cartucce, kit di sostituzione periodica, ecc.). |  |
| - Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo; |  |
| - Almeno n° 3 giorni di training, sul corretto e sicuro utilizzo della strumentazione offerta, al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Tempo di intervento max non superiore alle 8 ore lavorative (24 h solari) dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento. |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica biennale secondo le normative vigenti (vedi CEI 66.5); |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore; |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.