SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

n. 3 elettrocardiografi

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL’ULTIMA VERSIONE _____________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

- CARATTERISTICHE TECNICHE

| Caratteristiche per la valutazione | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Elettrocardiografo portatile |  |
| - Dotato di carrello in acciaio e su ruote e con cassetto |  |
| - Ampio display integrato, per la visualizzazione delle tracce selezionate, degli allarmi e di tutte le altre informazioni impostabili (nome del paziente, filtri attivi, ecc.) Descrivere il sistema e tutti i parametri visualizzabili |  |
| - Sistema di monitoraggio del segnale ECG con possibilità di combinazione da 3 a 10 elettrodi |  |
| - Acquisizione simultanea di 12 derivazioni |  |
| - Visualizzazione e stampa di almeno tre tracce con inclusi i dati del paziente |  |
| - Riconoscimento automatico delle varie aritmie Descrivere il sistema e le modalità di riconoscimento |  |
| - Indicare tutti i filtri presenti e selezionabili del sistema di acquisizione (es. notch 50Hz, tremori muscolari, ecc.) e descriverne le caratteristiche principali |  |
| - Sistema di monitoraggio dell’impedenza degli elettrodi |  |
| - Possibilità di memorizzazione, su supporto interno, più tracciati con i relativi riferimenti dei pazienti (nome cognome, età, ecc) Indicare (in minuti) la quantità di tracciati memorizzabili |  |
| - Possibilità di effettuare la registrazione e la stampa in continuo, per almeno 20 minuti, del segnale ECG |  |
| - Allarmi sia acustici che visivi delle principali informazioni: fine carta, elettrodo sconnesso, ecc. Indicare tutti gli allarmi sia visivi che acustici |  |
| - Stampante integrata per la stampa su carta millimetrata e continua con la possibilità di variare la velocità di scorrimento |  |
| - L’apparecchiatura deve essere protetta da scariche esterne (es.: defibrillatore) |  |
| - Completo di tutta la cavetteria necessaria, in particolare cavo alimentazione e cavo ECG a . |  |
| - Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili |  |
| - Descrive le caratteristiche delle batterie in termini di capacità (mAh) e di durata di funzionamento continuo (minuti) |  |
| - Interfaccia utente in italiano |  |
| - Almeno n° 20 blocchetti di carta (descrivere tipologia) |  |

B)        CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizione requisiti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio (inclusi cavi di alimentazione e cavi ECG). - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura) inferiore alle 24 ore solari, a decorrere dalla chiamata. |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Descrivere l’organizzazione di assistenza tecnica in termini di numero e qualifica del personale, anni di esperienza nel settore elettromedicale, ecc. N.B.: Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (entro 200 Km) |  |
| - Numero una verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive/anno, e comunque tutte quelle previste dal costruttore. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.