SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

n. 8 TRAVI TESTALETTO

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL’ULTIMA VERSIONE _____________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

- CARATTERISTICHE TECNICHE

| Caratteristiche per la valutazione | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Trave testaletto verticale a parete |  |
| - Accessori disponibili: - Mensola poggia oggetti ad altezza utile per paziente a letto |  |
| - Colori: Si chiede di indicare tutti i colori e le combinazioni disponibili, sarà cura della Fondazione scegliere all’atto dell’aggiudicazione i colori delle travi |  |
| - Dimensioni Altezza della trave: circa 160 cm (± 5%) |  |
| 5) N. 1 telecomando, con cavo, per la gestione delle luci e della chiamata di emergenza, N.B. Sarà a carico della ditta fornitrice l’installazione e l’interfaccia con il sistema centralizzato di chiamata d’emergenza. |  |
| - Presenza dei seguenti tipi di Illuminazione (per ogni posto letto): - luce sulla zona paziente, per visita medica, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando - luce diffusa, non diretta, al paziente per illuminare il locale, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando - luce diffusa notturna, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando - luce di lettura direzionabile, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando |  |
| - almeno n. 6 prese universali BIPASSO+SCHUKO tipo 2P+T 10/16 A (Pettine + SCHUKO) N.B.: Devono essere integrabili, su richiesta della Fondazione, almeno altre n. 3 prese universali come sopra. |  |
| - N. 1 prese dati ethernet |  |
| - N. 1 presa telefonica |  |
| - Per ogni posto letto: n. 3 prese gas medicali con innesto AFNOR per Aria medicale, Vuoto e Ossigeno. |  |
| - La ditta fornitrice dovrà, inoltre, fornire ed installare, per ogni posto letto e dove indicato dalla Fondazione, una barra normalizzata di cm 120, circa, per l’aggancio di quanto necessario (pompe di infusione, monitor pazienti, ecc.) |  |

B)        CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizione requisiti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio (incluse le parti consumabili necessarie durante le manutenzioni preventive come kit di sostituzione, filtri, ecc.) |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura) inferiore alle 24 ore solari, a decorrere dalla chiamata. |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Numero una verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive/anno, e comunque tutte quelle previste dal costruttore, con relativi controlli funzionali e prove di qualità. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.