SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Lotto 1: Armadio di sicurezza aspirato

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Armadio di sicurezza aspirato progettato per contenere i campioni istologici in formalina |  |
| Dimensioni utili interne (LxPxH): cm 100x50x180 |  |
| Certificazione apparecchiatura da laboratorio: IVD 98/79/CE, CEI 66.5 (IEC 61010) |  |
| Struttura, ante e ripiani in lamiera di acciaio elettrozincato, verniciati con polvere antiacido |  |
| Ante a battente in vetro stratificato antinfortunistico, dotate di chiusura su 3 punti, serratura e apertura a 180° per facilitare lo spostamento dei ripiani. Segnaletica di pericolo di colore giallo in conformità con le vigenti norme di sicurezza. |  |
| Possibilità di alloggiare almeno 3 ripiani estraibili, ad altezza regolabile, sagomati a vassoio per contenere eventuali perdite di liquidi. Portata almeno 50 Kg. |  |
| Dotato di vasca di fondo in acciaio inox AISI 304 per la raccolta di eventuali perdite di liquidi. |  |
| Piedini d’appoggio in materiale antistatico e antiscivolo, regolabili. |  |
| Valore di aspirazione regolabile, con velocità massima non inferiore a 0,50 m/s. |  |
| Allarme visivo e acustico anta aperta. La ventilazione va automaticamente al massimo della potenza per preservare la sicurezza dell’operatore. |  |
| Portata aspirazione non inferiore a 300 m³/h. |  |
| Dotato di gruppo filtrante tale da permettere l'espulsione dell'aria nello stesso ambiente (Es. composto da n.1 Filtro per formalina) |  |
| Provvisto di collettore per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno. |  |
| Display per il controllo e la visualizzazione di tutte le funzioni. |  |
| Pannello di controllo per la modifica e la visualizzazione dei parametri di lavoro. |  |
| Principali funzioni che si possono gestire: Interruttore generale on/off, Start/Stop funzionamento aspirazione, regolazione velocità di aspirazione, programmazione cambio filtro. |  |
| Allarme per saturazione filtro |  |
| Interruttore d’emergenza |  |
| Allarme visivo e acustico anta aperta |  |
| Attivazione automatica della ventilazione massima in caso di apertura porta |  |
| Dotato di lampada UV |  |

Lotto 2: Coloratore e montavetrini

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Strumento da banco |  |
| Sistema integrato per la colorazione ed il montaggio dei vetrini istologici e citologici |  |
| Coloratore automatico: Dispositivo per l'esecuzione automatica della colorazione citoistochimica e di colorazioni speciali di vetrini contenenti campioni provenienti da campioni umani per analisi al microscopio ottico; Possibilità di eseguire in simultanea diversi protocolli di colorazione, come ematossilina ed eosina, May-Grunwald, Giesma, PAS, Papanicolau, etc. |  |
| Dispositivo per il montaggio automatico dei vetrini copri-oggetto sui vetrini porta campione contenenti preparati cito-istologici provenienti da campioni umani. |  |
| Produttività almeno 180 vetrini/ora |  |
| Possibilità di funzionamento con reagenti non dedicati |  |
| Apparecchiatura idonea all’utilizzo di tutti i porta vetrini in commercio |  |
| Serbatoio da almeno 300 coprioggetti |  |
| La stazione composta da montavetrini e coloratore deve essere integrata e automatizzata: in generale le due fasi colorazione-montaggio devono essere possibili senza intervento dell'operatore |  |
| A circuito chiuso, dotato di idoneo sistema di estrazione e filtrazione dei vapori/fumi |  |
| Dotato di Schermo touch-screen a colori, resistente ai solventi |  |
| Possibilità di utilizzare cestelli portavetrini da 30 vetrini |  |
| Sistema dotato di almeno 25 stazioni di colorazione |  |
| Sistema dotato di almeno 4 stazioni di lavaggio |  |
| Dotato di sistema per l'asciugatura dei vetrini ad aria calda estremamente efficiente per migliorare l'aderenza del campione sul vetrino . |  |
| Possibilità di essiccazione contemporanea di almeno 2 cestelli portavetrini |  |
| Provvisto di collettore per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno |  |
| Carico e scarico dei vetrini senza interruzione del ciclo di colorazione in corso |  |
| Certificazione apparecchiatura da laboratorio: IVD 98/79/CE, CEI 66.5 (IEC 61010) |  |
| Il sistema deve essere interfacciato con l'applicativo PATHOX di TESI GROUP (Gli eventuali costi di interfacciamento/configurazione sono a carico dell'aggiudicatario) |  |

Lotto 3a: Microtomo semiautomatico a funzionamento rotativo

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Microtomo di tipo rotativo, con sistema di taglio motorizzato semiautomatico |  |
| Range dello spessore di sgrossatura, almeno da 1 a 500 μm |  |
| Range dello spessore di taglio, almeno da 0,5 a 100 μm |  |
| Dotato di volano con leva per blocco in qualunque posizione e leva di sicurezza posizionabile al centro |  |
| In modalità manuale il volano può essere utilizzato per alzare ed abbassare il morsetto del microtomo |  |
| Consente il movimento verticale del campione di almeno 70 mm per il taglio di super mega cassette |  |
| Morsetto con aggancio rapido per cassette istologiche |  |
| Dotato di almeno 2 modalità di taglio |  |
| Dotato di movimento macrometrico a due velocità (lento e veloce) che permette una traslazione del campione in avvicinamento ed in allontanamento dalla lama |  |
| Dotato di funzione di spostamento laterale del portalama con almeno 3 posizioni tali da corrispondere alla larghezza di una cassetta istologica standard |  |
| Corpo monoblocco di facile pulizia |  |
| Vassoio di raccolta antistatico per una migliore pulizia dei frammenti di scarto e bloccato magneticamente per garantire maggiore stabilità |  |
| Base portalama con proteggilama/salvadita integrato che può rimanere inserito anche durante le operazioni di taglio per garantire la sicurezza dell’operatore |  |
| Inserimento ed estrazione delle lame attraverso tasto posizionato su salvalama o grazie ad uno strumento magnetico dedicato al fine di evitare il contatto con l’Operatore ed incidenti accidentali. |  |
| Pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA che blocca immediatamente lo strumento portando il microtomo in una posizione sicura e pronta all’uso |  |
| Orientamento di precisione del campione con indicatore visivo della posizione di zero |  |
| Porta lama unico per lame a banda stretta e a banda larga |  |
| Dotato di funzione di spostamento laterale del portalama con almeno 3 posizioni tali da corrispondere alla larghezza di una cassetta istologica standard |  |
| Memorizzazione della posizione del campione per semplificare e velocizzare la fase di taglio |  |

Lotto 3b:  Centralina di inclusione modulare

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Composta da un'ampia area di lavoro e da un'elevata capacità di utilizzo dei componenti per la fase di inclusione |  |
| Modulo composto da tre elementi con controlli separati della temperatura: l'unità dispensatrice, l'unità pre-riscaldata e l'unità di raffreddamento. |  |
| Illuminazione del piano di lavoro tramite sistema a lampada LED orientabile |  |
| Presenza di lente d’ingrandimento ampia e facilmente orientabile |  |
| Dotato di n.1 Pinzetta elettrica riscaldata |  |
| Porta-pinzette (fino a 6 pinzette) |  |
| Pannello di controllo con regolazione elettronica del Timer e temperatura |  |
| Contenitore per paraffina non inferiore a 4 litri |  |
| Area di riscaldamento dei campioni spaziosa e confortevole |  |
| Illuminazione dell'area di lavoro con luce LED e Spot Cooling |  |
| Modulo Dispenser per paraffina con capacità non inferiore a 4 litri |  |
| Temperatura del container della paraffina fino a 80°C |  |
| Temperatura dell'area di lavoro regolabile fino a 75°C |  |
| Due aree di stoccaggio separate per cassette e/o formelle, rimovibili ed interscambiabili, termostatate separatamente con temperature programmabili da +50°C a +75°C con capacità di accogliere almeno 100 cassette ciascuna. |  |
| Possibilità di regolare la portata del flusso di paraffina |  |
| Pannello di controllo con regolazione elettronica del Timer e temperatura |  |
| Illuminazione con luce LED |  |
| Sistema di dispensazione della paraffina attivabile sia manualmente sia con pressione della formella d’inclusione |  |
| Unità pre-riscaldata con possibilità di incremento temperatura fino a 70°C. |  |
| Pannello di controllo con regolazione elettronica del Timer e temperatura |  |
| Unità di raffreddamento con possibilità di decremento della temperatura fino a -10° C. |  |
| Pannello di controllo con regolazione elettronica del Timer e temperatura |  |
| Il sistema deve essere interfacciato con l'applicativo PATHOX di TESI GROUP (Gli eventuali costi di interfacciamento/configurazione sono a carico dell'aggiudicatario) |  |
| Sistema di drenaggio e svuotamento per impedire accumuli di eccesso di paraffina |  |

Lotto 3c: Piastra raffreddamento

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Piastra fredda dotata di ampia ed unica superficie raffreddante |  |
| Piastra di raffreddamento con possibilità di decremento della temperatura fino a -10° C (autoregolata). |  |
| Pannello di controllo con regolazione elettronica del timer e temperatura |  |
| Capacità di ospitare almeno 60 blocchetti , provvista di brodo antisgocciolamento |  |
| Sistema di raffreddamento privo di CFC |  |

Lotto 4a: Bagno stendifetta

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Sicurezza per il surriscaldamento integrata |  |
| Display digitale della temperatura |  |
| Regolazione temperatura fino a 50° C |  |
| Capacità recipiente da almeno 1,5 litri |  |

Lotto 4b: Stufa

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Stufa per istopatologia con almeno due ripiani interni |  |
| Range temperatura fino a 60°C |  |

Lotto 5: Microscopio da laboratorio

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Microscopio diritto con lampada LED predisposto per fluorescenza |  |
| Tubo trinoculare con ripartizione luce 100/0 – 20-80 – 0/100 indice di campo 25 mm |  |
| n.2 Oculari 10x indice di campo 25 mm con paraocchi |  |
| Portaobbiettivi almeno 5 posizioni |  |
| Corredo ottico per campo chiaro: |  |
| Condensatore motorizzato per campo chiaro escamottabile per obiettivi da 4x a 60x |  |
| Obbiettivo 4x Planare alla fluorite |  |
| Obbiettivo 10x Planare alla fluorite |  |
| Obbiettivo 20x Planare alla fluorite |  |
| Obbiettivo 40x Planare alla fluorite |  |
| Obbiettivo 60x Planare alla fluorite |  |
| Dispositivo di messa a fuoco controllato da gruppo macro-micrometrico con regolazione della pastosità del movimento |  |
| Illuminazione a LED con alimentazione integrata nello stativo |  |
| Ponte da discussione per secondo osservatore con tubi ed oculari con indice di campo di almeno 22 mm. |  |
| Dotato di tavolino traslatore con alloggio per 2 vetrini |  |

Lotto 6: Citocentrifuga

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Citocentrifuga per la separazione di cellule o frazioni cellulari presenti in sospensione in campioni provenienti dal corpo umano. |  |
| Citocentrifuga a rotore aperto |  |
| Portacampioni Singoli (Falcon) da 50 ml |  |
| Capacità fino a 12 posizioni di caricamento |  |
| Velocità massima non inferiore a 15.000 rpm programmabile con oltre 10 programmi, timer da 0 a 99min |  |
| Velocità di decelerazione selezionabile |  |
| Sicurezza: riconoscimento automatico del rotore; blocco del coperchio con manopola |  |
| Switch off per sbilanciamento |  |
| Deve essere utilizzata in Citologia, per la preparazione del citoincluso con l'ausilio di opportuni kit; |  |

Lotto 7: Banco aspirato per campioni istologici

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Banco per l’accettazione dei campioni |  |
| Banco di lavoro di dimensioni utili, orientativamente cm 170x70 ad aspirazione frontale e dal piano di lavoro |  |
| Dotato di gruppo filtrante tale da permettere l'espulsione dell'aria nello stesso ambiente |  |
| Provvisto di collettore per lo scarico dei fumi all’esterno. |  |
| Piano in acciaio AISI, dotato di vasca aspirata di dimensioni orientative cm 120x50x50 per raccogliere eventuali fuoriuscite di liquidi, coperta da piani forati asportabili che fungono da superficie d’appoggio. |  |
| Pannello di controllo con tastiera soft-touch in policarbonato e display digitale, per la modifica e la visualizzazione dei parametri di lavoro. |  |
| Principali funzioni: Interruttore generale on/off, Start/Stop funzionamento aspirazione, Regolazione velocità di aspirazione, modifica parametri di funzionamento, Programmazione cambio filtro. |  |
| Allarme per saturazione filtro |  |
| Interruttore d’emergenza. |  |
| Certificazione apparecchiatura da laboratorio: IVD 98/79/CE, CEI 66.5 (IEC 61010) |  |

Lotto 8a: Stazione di lavoro per campionamento pezzi istologici con interfaccia digitale

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Stazione di lavoro per istopatologia per la riduzione di campioni istologici con sistema di acquisizione di immagini integrato |  |
| Consente la manipolazione di campioni biologici o di sostanze organiche o inorganiche, in cui i gas o vapori sprigionati vengono opportunamente aspirati e filtrati per una idonea protezione degli operatori e dell’ambiente e la relativa macroscopia digitalizzata. |  |
| Postazione di lavoro ergonomica, descrivere gli elementi mediante i quali viene ottenuta l’ergonomia dichiarata (ad esempio possibilità di regolazione dell’altezza del piano di lavoro, ecc.) |  |
| Struttura piano di lavoro realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 |  |
| Banco di lavoro di dimensioni orientative (LarghezzaxProfondità) 180x80 |  |
| Tastiera impermeabile |  |
| Barra magnetica porta attrezzi |  |
| Area di lavoro dotata di lavandino acqua incassato con coperchio e doccetta con comando manuale, dimensioni lavandino : (L x P x H) 35 x 35 x20cm circa |  |
| Dotata di pedaliera di controllo impermeabile per attivazione comandi sistema di acquisizione immagini (ad esempio attivazione registrazione video, audio ecc) |  |
| Dotata di sistema di comando per attivazione: illuminazione, ventilazione, modalità ventilazione (Automatica/manuale) |  |
| Sistema di aspirazione idoneo per uso di formalina, con piano di lavoro aspirato dal basso e con sistema aspirazione posteriore. |  |
| Led di segnalazione flusso aria ridotto |  |
| Dotata di sistema che consenta l’ottimizzazione della durata vita utile dei filtri (ad esempio sensore di presenza operatore, ecc) |  |
| Dotato di sistema dedicato all'impiego della formalina, comprensivo di ogni accessorio e accorgimento necessario per la corretta gestione in sicurezza della stessa |  |
| Sistema automatico erogazione formalina con attivazione a pedale |  |
| Lavello scarico formalina integrato nel piano lavoro |  |
| Tanica raccolta formalina esausta ventilata e dotata di sensore livello (allarme acustico e visivo) |  |
| Carrello mobile per alloggiamento taniche formalina nuova ed esausta |  |
| Certificazione apparecchiatura da laboratorio: IVD 98/79/CE, CEI 66.5 (IEC 61010) |  |
| Dotata di filtrazione molecolare per adsorbimento su carboni attivi e filtrazione assoluta: Predisposizione ad accogliere almeno 2 filtri in serie (1 a carbone più 1 HEPA) su ogni gruppo filtrante |  |
| Provvisto di collettore per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno |  |
| Pannelli laterali/frontali trasparenti di idonee caratteristiche costruttive, rimovibili e/o a scorrimento |  |
| Scarico con tritarifiuti |  |
| Almeno n.2 Prese elettriche 230V |  |
| Possibilità di regolazione della velocità/flusso aria |  |
| Velocità aria non inferiore a 0,7 m/s |  |
| Illuminamento a led del piano di lavoro idoneo all’uso a cui è destinata la stazione |  |
| Tasti di comando di tipo a membrana per garantire l'igiene e facilitare la pulizia |  |
| Dotato di interruttore generale on/off, Pulsante accensione per illuminazione area di lavoro, etc |  |
| Dotato di spie allarmi e segnalazione: velocità insufficiente del flusso di aspirazione, tanica formalina esausta piena, etc |  |
| Piastra per dissezione |  |
| Seduta ergonomica ad altezza regolabile |  |
| Mensole e supporto magnetico portautensili |  |
| Bidone getta rifiuti,, aspirato, in acciaio INOX, che utilizza contenitori "usa e getta" standard reperibili sul libero mercato |  |
| Bilancia pesa organi di idonea portata con precisione 0,1 g, alimentata a rete e a batteria, con piatto di dimensioni orientative 20x20 e con display |  |
| Sistema di acquisizione di immagini integrato nella stazione di lavoro per una completa, sicura, affidabile documentazione della fase di riduzione di campioni biologici |  |
| Monitor touchscreen dal almeno 15’’ |  |
| Sensore della camera di acquisizione immagini da circa 20 Mpixel |  |
| Zoom ottico fino a circa 30X |  |
| Sistema in grado di acquisire immagini di campioni istologici e di abbinare al caso:riprese video, registrazioni audio, annotazioni, specifiche misurazioni del campione, misurazione (misurazione point to point, area, mano libera), inserimento testo, annotazioni a mano libera, creazione di sezioni/multi sezioni, aggiunta impronta cassetta, zoom digitale, inserimento griglia |  |
| Il sistema deve essere interfacciato con l'applicativo PATHOX di TESI GROUP (Gli eventuali costi di interfacciamento sono a carico dell'aggiudicatario) |  |

Lotto 8b: Stazione di lavoro per campionamento pezzi istologici con interfaccia digitale per esame intraoperatorio

Produttore:________________________

Modello:___________________________

| Caratteristiche minime | Descrizione tecnica tecnologia offerta |
| --- | --- |
| Stazione di lavoro per istopatologia per la riduzione di campioni istologici con sistema di acquisizione di immagini integrato |  |
| Consente la manipolazione di campioni biologici o di sostanze organiche o inorganiche, in cui i gas o vapori sprigionati vengono opportunamente aspirati e filtrati per una idonea protezione degli operatori e dell’ambiente e la relativa macroscopia digitalizzata. |  |
| Postazione di lavoro ergonomica, descrivere gli elementi mediante i quali viene ottenuta l’ergonomia dichiarata (ad esempio possibilità di regolazione dell’altezza del piano di lavoro, ecc.) |  |
| Struttura piano di lavoro realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 |  |
| Banco di lavoro di dimensioni orientative (LarghezzaxProfondità) 140x80 |  |
| Tastiera impermeabile |  |
| Barra magnetica porta attrezzi |  |
| Area di lavoro dotata di lavandino acqua incassato con coperchio e doccetta con comando manuale, dimensioni lavandino : (L x P x H) 35 x 35 x20cm circa |  |
| Dotata di pedaliera di controllo impermeabile per attivazione comandi sistema di acquisizione immagini (ad esempio attivazione registrazione video, audio ecc) |  |
| Dotata di sistema di comando per attivazione: illuminazione, ventilazione, modalità ventilazione (Automatica/manuale) |  |
| Sistema di aspirazione idoneo per uso di formalina, con piano di lavoro aspirato dal basso e con sistema aspirazione posteriore. |  |
| Led di segnalazione flusso aria ridotto |  |
| Dotata di sistema che consenta l’ottimizzazione della durata vita utile dei filtri (ad esempio sensore di presenza operatore, ecc) |  |
| Dotato di sistema dedicato all'impiego della formalina, comprensivo di ogni accessorio e accorgimento necessario per la corretta gestione in sicurezza della stessa |  |
| Sistema automatico erogazione formalina con attivazione a pedale |  |
| Lavello scarico formalina integrato nel piano lavoro |  |
| Tanica raccolta formalina esausta ventilata e dotata di sensore livello (allarme acustico e visivo) |  |
| Carrello mobile per alloggiamento taniche formalina nuova ed esausta |  |
| Certificazione apparecchiatura da laboratorio: IVD 98/79/CE, CEI 66.5 (IEC 61010) |  |
| Dotata di filtrazione molecolare per adsorbimento su carboni attivi e filtrazione assoluta: Predisposizione ad accogliere almeno 2 filtri in serie (1 a carbone più 1 HEPA) su ogni gruppo filtrante |  |
| Provvisto di collettore per consentire l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno |  |
| Pannelli laterali/frontali trasparenti di idonee caratteristiche costruttive, rimovibili e/o a scorrimento |  |
| Scarico con tritarifiuti |  |
| Almeno n.2 Prese elettriche 230V |  |
| Possibilità di regolazione della velocità/flusso aria |  |
| Velocità aria non inferiore a 0,7 m/s |  |
| Illuminamento a led del piano di lavoro idoneo all’uso a cui è destinata la stazione |  |
| Tasti di comando di tipo a membrana per garantire l'igiene e facilitare la pulizia |  |
| Dotato di interruttore generale on/off, Pulsante accensione per illuminazione area di lavoro, etc |  |
| Dotato di spie allarmi e segnalazione: velocità insufficiente del flusso di aspirazione, tanica formalina esausta piena, etc |  |
| Piastra per dissezione |  |
| Seduta ergonomica ad altezza regolabile |  |
| Mensole e supporto magnetico portautensili |  |
| Bidone getta rifiuti,, aspirato, in acciaio INOX, che utilizza contenitori "usa e getta" standard reperibili sul libero mercato |  |
| Bilancia pesa organi di idonea portata con precisione 0,1 g, alimentata a rete e a batteria, con piatto di dimensioni orientative 20x20 e con display |  |
| Sistema di acquisizione di immagini integrato nella stazione di lavoro per una completa, sicura, affidabile documentazione della fase di riduzione di campioni biologici |  |
| Monitor touchscreen dal almeno 15’’ |  |
| Sensore della camera di acquisizione immagini da circa 20 Mpixel |  |
| Zoom ottico fino a circa 30X |  |
| Sistema in grado di acquisire immagini di campioni istologici e di abbinare al caso:riprese video, registrazioni audio, annotazioni, specifiche misurazioni del campione, misurazione (misurazione point to point, area, mano libera), inserimento testo, annotazioni a mano libera, creazione di sezioni/multi sezioni, aggiunta impronta cassetta, zoom digitale, inserimento griglia |  |
| Il sistema deve essere interfacciato con l'applicativo PATHOX di TESI GROUP (Gli eventuali costi di interfacciamento sono a carico dell'aggiudicatario) |  |

| # CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME | Descrizione tecnica servizio offerto |
| --- | --- |
| Assistenza tecnica di tipo full risk per tutto il periodo di durata della garanzia N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della durata contrattuale, anche le condizioni sotto riportate: |  |
| - Condizioni generali di assistenza tecnica - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (incluso tubo rx, detettore e parti in vetro, sonde, cavi segnali, cavi di alimentazione, bracciali, ecc.) - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, bracciali, cavi di collegamento ecc. batterie, ecc). - Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monopazienti o monouso. - Si considerano incluse nella garanzia tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema (es.: CD/DVD ecc.). In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire eventuale rispristino e configurazione dell’interro sistema. - Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice. - Si considerano nella garanzia eventuali danni accidentali non specificatamente riconducibili a dolo o evidente utilizzo improprio. |  |
| - Tempo di primo intervento tecnico di manutenzione correttiva: non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata |  |
| - Tempo di risoluzione degli interventi tecnici di manutenzione correttiva: non superiore a 4 giornate lavorative dalla chiamata, anche nel caso in cui dovessero essere necessarie parti di ricambio. N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire, ove fattibile, un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche. |  |
| - Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti (residenti) in Sicilia |  |
| - La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo; |  |
| - Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovabili per altri 5 giorni da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi. |  |
| - Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. Tali interventi non potranno comunque essere inferiori a n.2 annue Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura. |  |
| - Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5, CEI 66-5). |  |
| - Eseguire almeno: - - n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità annui attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e dei relativi accessori/componenti interconnessi Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura; |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |