SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

SERVICE PRODOTTI PER L'ESECUZIONE DI TEST EMOCOAGULATIVI

PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA FONDAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME, OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E CARATTERISTICHE OGGETTO DI PUNTEGGIO

DITTA:__________________________

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

ANNO PRODUZIONE________________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

| Caratteristiche minime APPARECCHIATURE | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| Strumento nuovo e di ultima generazione con gruppo di continuità , banco da lavoro, pc gestionale, monitor LCD e stampante laser. |  |
| Analizzatore con campionatore di almeno 50 posti, provvisto di cap-piercing e produttività analitica non inferiore a 130 campioni ora in modalità PT con cap-piercing |  |
| Presenza di aghi differenziati per reagenti e campioni |  |
| Caricamento tramite rack, con provette tappate, stappate o coppette |  |
| Disponibilità di postazione per caricamento di campioni urgenti senza interruzione del ciclo lavorativo |  |
| Possibilità di almeno 20 metodiche in linea in funzione delle posizioni dei reagenti a bordo |  |
| Presenza di sensore di livello e segnalazione di campione o reattivo insufficiente |  |
| Espulsione automatica delle provette dopo il campionamento |  |
| Alloggiamento on board di aliquota campione per l'esecuzione dei test richiesti, rerun e reflex test |  |
| Rerun e reflex automatici anche in successione secondo regole prestabilite direttamente programmabili sul coagulometro |  |
| Possibilità di visualizzare le curve standard in ogni momento e di confrontare, al momento della calibrazione, la curva attuale con quella precedente |  |
| Reattivi non tossici e non nocivi pronti all'uso o di facile preparazione |  |
| Possibilità di calibrare un nuovo lotto anche senza interrompere la routine in corso |  |
| Dosaggio PT con Tromboplastina ricombinante di origine umana |  |
| CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE (minime) |  |
| Interfaccia utente basata sui Sistemi Windows ed in Italiano |  |
| Back up e Restore dei dati di sistema |  |
| Funzione dedicata al Controllo di Qualità (carte di controllo, calcolo dei parametri di statistica descrittiva, aggiornamento continuo del file) |  |
| Possibilità di file storico delle calibrazioni e controlli |  |
| Tracciabilità della manutenzione quotidiana, settimanale e mensile a video |  |

| Caratteristiche graduate con punteggio | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| Maggiore produttività in modalità PT con cap-piercing (0 punti alla ditta che non possiede la caratteristica; 6 punti alla ditta con maggiore cadenza oraria con cap-piercing. Alle altre ditte in modo proporzionale in base alla cadenza oraria) |  |
| Possibilità di eseguire più curve di calibrazione contemporaneamente per lo stesso test (4 punti alla ditta che esegue più curve di calibrazione in contemporanea; alle altre ditte in modo proporzionale in base al numero di curve di calibrazione) |  |
| Maggior numero di canali di lettura (6 punti a chi possiede maggior numero di canali; alle altre ditte in modo proporzionale) |  |
| Analisi ed identificazione degli interferenti con segnale sul campione e lettura su lunghezze d’onda diversa (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Controllo automatico del riempimento delle provette(Rapporto tra anticoagulante e sangue) (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Caricamento di tutti i valori per tutti i parametri dei calibratori e dei controlli tramite bar-code (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Antitrombina con FII e Antitrombina con Fxa (2 punti a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Possibilità di gestire on board due lotti diversi dello stesso reagente contemporaneamente (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Curve pre-calibrate, per PT, Fibrinogeno, Proteina S Libera e D-Dimero (1 punto per ogni singolo test pre-calibrato tra quelli indicati; es: 4 punti per tutti e 4 i test, 3 punti per 3 test, ecc.) |  |
| Uso di cuvetta singola per un singolo test (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Caricamento in continuo tramite rack, per una capacità di almeno 160 campioni/ora sia da provetta primaria( con o senza tappo) che da coppette portacampione (preferibilmente singole) (4 punti a chi possiede maggiore capacità/oraria; alle altre ditte in modo proporzionale in base alla capacità oraria) |  |
| Maggiore stabilità on-board dei reagenti (5 punti a chi possiede maggior tempo medio di stabilità dei reattivi posti a gara; alle altre ditte in modo proporzionale in funzione dei tempi di stabilità medi relativi a tutti i reagenti posti a gara che dovranno essere indicati dalle ditte partecipanti) |  |
| Reflex test con esecuzione automatica di test aggiuntivi a scelta dell'operatore (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Autodiagnosi automatica con continue verifiche sul corretto funzionamento : temperature, lampada, led, pressioni etc. (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| Caricamento tramite bar-code di tutti i valori per tutti i parametri dei controlli di qualità (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |
| - Possibilità di assistenza tecnica da remoto per tutte le problematiche, soprattutto di natura software (1 punto a chi possiede la caratteristica; 0 punti a chi non possiede la caratteristica) |  |

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME

|  | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| - 1) Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica - Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature, senza esclusione alcuna. - Si considerano esclusi solo eventuali prodotti consumabili monopazienti o monouso |  |
| - 2) Tempo di risoluzione di problemi (guasto/fermo macchina): n. 1 giornate lavorative dalla chiamata (ripristino funzionalità strumentazione). |  |
| - 3) Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione e da ripetere, su specifica richiesta della Fondazione. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, il dettagliato del piano di formazione del personale interno alla Fondazione (medici, infermieri, e tecnici) |  |
| - 4) Si richiede un’assistenza tecnica con personale stabilmente presenti in zona (entro 250 Km dalla sede della Fondazione) Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero, qualifica del personale e dislocazione sul territorio nazionale e soprattutto regionale (Sicilia) |  |
| - 5) Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore per ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta); |  |
| - 6) Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità, annui, previsti dal costruttore per ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta); |  |
| - 7) Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica/biennale (se il dispositivo rientra nella categoria di apparecchiatura elettromedicale/ apparecchiatura da laboratorio o parte di un sistema elettromedicale/sistema da laboratorio) |  |
| - 8) La ditta fornitrice dovrà garantire, a costo zero, per tutto il periodo della fornitura, qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico (hardware e/o software) che il produttore implementerà sulle apparecchiature/strumentazioni offerte. |  |
| - 9) La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.