SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

N. 2 SISTEMI PER ANESTESIA DA DESTINARE

AL BLOCCO OPERATORIO DELLA FONDAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME, OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E CARATTERISTICHE OGGETTO DI PUNTEGGIO

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO_____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

ANNO DI MESSA IN COMMERCIO________________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

| A) COMPOSIZIONE E REQUISITI MINIMI DEI SISTEMI | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| - Apparecchio per anestesia di ultima generazione (messa in commercio non superiore a 5 anni) Indicare marca, modello e anno di messa in commercio |  |
| - Modalità di ventilazione minime richieste: - Spontanea-CPAP; - Manuale; - Volume controllato; - Pressione controllata; - Pressione assistita, manuale e spontanea; - Pressione a garanzia di volume; |  |
| - Range volume corrente da 20 ml ad almeno 1500 ml |  |
| - Valvola APL per la gestione della ventilazione manuale, spontanea e della ventilazione di emergenza; |  |
| - Flusso inspiratorio massimo non inferiore a 150 L/min |  |
| - I ‘unità paziente dovrà essere facilmente separabile (senza l’utilizzo di attrezzi) dall'apparecchio e sterilizzabile in autoclave |  |
| - Sistema evacuazione gas integrato per allacciamento all’impianto con sistema venturi; |  |
| - Sistema di emergenza di erogazione dell’ossigeno, che permetta il funzionamento anche a macchina spenta in caso di mancanza di alimentazione elettrica |  |
| - Sistema di interfaccia per l’esportazione di dati verso altri sistemi (es.: centrale di monitoraggio, database, ecc.). Descriverne il sistema |  |
| - Sistema di deumidificazione ed eliminazione dei gas anestetici residui (calce sodata) |  |
| - Trigger a flusso ampiamente regolabile almeno fino a 15 l/min. |  |
| - Display a colori, orientabile, con possibilità di visualizzare almeno 3 curve e 2 loops ventilatori |  |
| - Calcolo della compliance e delle perdite del sistema respiratorio con le relative compensazioni durante la ventilazione paziente |  |
| - Deve consentire la ventilazione sia di pazienti pediatrici che adulti |  |
| - Sistema di monitoraggio gas integrato, che consenta di monitorare almeno i seguenti parametri: - Pressione delle vie aeree Paw - Gas alogenati con identificazione automatica e calcolo MAC indicizzato con l’età paziente - Volume minuto espirato VM - Volume corrente inspirato Vti - concentrazione CO2 espirato - Concentrazione O2 inspirato (FiO2) N.B. Per ognuna delle modalità di cui sopra, descrivere tutti gli intervalli di regolazione e specificare se il relativo valore è visualizzabile sia come curva sia come valore numerico |  |
| - Testata paziente riscaldata o sistema equivalente |  |
| - Calcolo automatico della Compliance |  |
| - Test iniziale di diagnosi automatico che controlli le principali parti dell’apparecchio (elettroniche, pneumatiche e perdite) – Indicare il tempo di esecuzione del test |  |
| - Apparecchiatura carrellata, e con la predisposizione per attacchi e/o connessioni con sistemi pensili Caratteristiche carrello medicale: – Cassetti porta oggetti – Ampio piano di lavoro – Illuminazione autonoma – Blocco ruote – Prese elettriche ausiliarie. |  |
| - Gestione degli allarmi (elencare tutti gli allarmi presenti e la loro gestione, cioè se tacitabili, eliminabili, ecc.), in particolare si richiedono i seguenti allarmi: a. Volume minuto minimo e massimo espirato b. Frequenza respiratoria c. FiO2 minimo e massimo d. Pressione delle vie aeree f. Pressione positiva di fine espirazione g. sistema di allarme acustico sulla pressione di insufflazione h. Apnea i. Insufficiente pressione di alimentazione gas j. Mancanza di alimentazione elettrica |  |
| - L’apparecchiatura deve essere completa di tutti i componenti e gli accessori necessari al corretto e sicuro funzionamento |  |

| B) APPARECCHIO PER ANESTESIA - CARATTERISTICHE OGGETTO DI PUNTEGGIO | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| - Sistema di generazione della pressione/insufflazione Il punteggio sarà così distribuito: - Punti 9 (sistema a turbina) - Punti 5 (sistema a pistone) - Punti 2 (sistema a concertina) |  |
| - Batterie interne ad ampia autonomia, non inferiore a 30 min., nelle normali condizioni operative, che consentano il funzionamento dell’apparecchio in mancanza dell’alimentazione elettrica. Sarà valutata con punteggio massimo (8) l’apparecchiatura con la maggiore autonomia e proporzionalmente inferiore le altre apparecchiature. Indicare l’autonomia in condizioni normali di funzionamento in minuti |  |
| - Gestione delle emergenze La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: Tempo di operatività (tempo necessario, dall’accensione all’utilizzo) All’apparecchiatura con il minor tempo di accensione, come sopra descritto, sarà assegnato il maggior punteggio (6) e proporzionalmente inferiore alle altre apparecchiature. |  |
| - Possibilità di integrare vaporizzatori con gestione e comando digitale della regolazione dei gas alogenati, con possibilità di calcolo e ottimizzazione del consumo di alogenati. - Gestione e comando digitale della regolazione dei gas 3 punti - Possibilità di calcolo e ottimizzazione del consumo di alogenati 3 punti |  |
| - Completezza del test di avvio Sarà valutata con il punteggio massimo (8), l’apparecchiatura che riporterà la maggior quantità di informazioni circa il test e i relativi risultati e proporzionalmente inferiore le altre apparecchiature Elencare tutti i parametri analizzati |  |
| - Valutazione pratica - Presenza di sistema touchscreen – 3 punti - Dimensioni Display 4 Punti (4 punti al display più grande e proporzionalmente inferiore ai display più piccoli) |  |

| C) SISTEMA DI MONITORAGGIO EMODINAMICO MULTIPARAMETRICO – CARATTERISTICHE MINIME | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| - Sistema di monitoraggio dei principali parametri fisiologici (monitor paziente), integrato, attraverso braccio snodabile, nel carrello di anestesia. |  |
| - Dotato di un sistema di aggancio solido, sicuro e veloce |  |
| - Display touchscreen da almeno 15” per la visualizzazione di almeno 6 forme d’onda. |  |
| - Trand grafici e numerici per almeno 24 ore, registrazione sia manuale che automatica degli eventi. |  |
| - Parametri minimi monitorati e integrati: - A) ECG 3/5 poli, ampliabile fino a 12 derivazioni reali con cavo a 10 poli - B) NIBP - C) Respiro - D) SpO2 - E) Temperatura - D) n. 2 linee di IBP - E) Possibilità di integrare ulteriori parametri |  |
| - Interfacciamento col ventilatore d’anestesia |  |
| - Configurazione personalizzabile del display |  |
| - Allarmi ottici e acustici |  |
| - Il software per la gestione di pazienti sia adulti che pediatrici |  |
| - Help in linea |  |

| D) MONITOR - CARATTERISTICHE OGGETTO DI PUNTEGGIO | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| - Batterie interne ad ampia autonomia, nelle normali condizioni operative, che consentano il funzionamento dell’apparecchio in mancanza dell’alimentazione elettrica. - Sarà valutata con punteggio massimo (6) l’apparecchiatura con la maggiore autonomia e proporzionalmente inferiore le altre apparecchiature. - Indicare l’autonomia in condizioni normali di funzionamento in minuti |  |
| - Predisposizione per implementazioni future: - - Modulo monitoraggio BIS (livello profondità anestesia) – punti 2 - - NMT/curarizzazione – punti 2 - - PICCO – punti 2 |  |

| E) CONDIZIONI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA- CARATTERISTICHE MINIME E OGGETTO DI PUNTEGGIO | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| Garanzia non inferiore a 2 anni N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate: |  |
| - Per ogni anno integrativo di garanzia, rispetto ai due anni di cui sopra, verrà assegnati due punti per ogni anno di garanzia integrativa fino ad un massimo di 4 punti. |  |
| - Condizioni generali di assistenza tecnica - Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. - Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna. - Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). - Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monopazienti o monouso. - Si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni. |  |
| - Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 24 ore lavorative dalla chiamata. N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari caratteristiche e dotazione. |  |
| - Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (entro 250 Km) Indicare la sede operativa |  |
| - La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo; N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto |  |
| - Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura. |  |
| - Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5). |  |
| - Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura; |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.