SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

SERVICE PRODOTTI PER L'ESECUZIONE AUTOMATICA

DI EMOCULTURE

PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA FONDAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME, OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

DITTA:__________________________

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

ANNO PRODUZIONE________________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

| Caratteristiche minime APPARECCHIATURE | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| 1) Funzionamento in continuo con agitazione, incubazione e monitoraggio flaconi per almeno 100 postazioni a bordo |  |
| 2) Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e acustico. |  |
| 3) Disponibilità di flaconi dedicati per germi Aerobi, Anaerobi e Pediatrici, |  |
| 4) Presenza di sostanze (es.resine) nel brodo per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente presenti nel campione. Indicare il metodo utilizzato |  |
| 5) I flaconi devono permettere la conservazione e il trasporto, prima e dopo l’inoculo del campione, a temperatura ambiente e alla luce. |  |
| 6) Prelievo diretto con sistemi Vacutainer o analoghi. Indicare i sistemi compatibili |  |
| 7) Tecnologia di lettura turbidimetrica o colorimetrica o fluorescente. Indicare il tipo |  |
| 8) Descrivere le caratteristiche dei sistemi di sicurezza adottati. Es: flaconi in plastica e presidi di sicurezza per sub-semine in piastra (es. farfalla e cannula) |  |
| 9) Sistema approvato e/o certificato per la ricerca di microorganismi in liquidi fisiologicamente sterili. Indicare quali. |  |
| 10) Protocolli di lavoro predefiniti e impostabili dall’operatore. anche per singolo flacone posizionato |  |
| 11) Identificazione dei flaconi/campioni/paziente mediante lettura di codice a barre. Indicare i codici a barre riconosciuti |  |
| CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE (minime) |  |
| 1) Protocollo di controllo delle infezioni nosocomiali anche per test di suscettibilità, emergenza e diffusione di particolari resistenze batteriche. |  |
| 2) Piattaforma di gestione omogenea per tutti gli strumenti ad esso connessi |  |
| 3) Identificazione univoca del paziente, dei relativi campioni biologici e del loro percorso in tutte le fasi di lavorazione (tracciabilità), attraverso lettura di codici a barre generati dal LIS centrale del Laboratorio e trasferimento dei risultati al LIS. |  |
| 4) Controllo e segnalazione immediata dei risultati discordanti e conseguente proposta di risoluzione del conflitto |  |
| 5) Procedure di salvataggio dati automatiche |  |
| 6) Visualizzazione storico pazienti |  |
| 7) Controllo e verifica del consumo dei reagenti impiegati nel laboratorio |  |
| 8) Gestione del controllo di qualità |  |
| 9) Disponibilità di sistemi di sicurezza a vari livelli compreso il controllo dell’accesso al sistema da parte di nuovi utilizzatori; riconoscimento tramite password e attribuzione delle operazioni, con registrazione delle stesse,alla password di accesso. |  |

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME

|  | Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato) |
| --- | --- |
| - Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica MINIME - Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature, senza esclusione alcuna. - Si considerano esclusi solo eventuali prodotti consumabili monopazienti o monouso |  |
| - Tempo di risoluzione di problemi (guasto/fermo macchina): 36 ORE lavorative dalla chiamata (ripristino funzionalità strumentazione). |  |
| - Possibilità di assistenza tecnica da remoto per tutte le problematiche, soprattutto di natura software |  |
| - Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione e da ripetere, su specifica richiesta della Fondazione. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, il dettagliato del piano di formazione del personale interno alla Fondazione ( tecnici) |  |
| - Si richiede un’assistenza tecnica con personale stabilmente presenti in zona (entro 250 Km dalla sede della Fondazione) Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero, qualifica del personale e dislocazione sul territorio nazionale e soprattutto regionale (Sicilia) |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno (incluso eventuali tarature e calibrazioni) e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore per ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta); |  |
| - Almeno n. 1 controllo funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità, annui, previsti dal costruttore per ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta); |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica/biennale (se il dispositivo rientra nella categoria di apparecchiatura elettromedicale/ apparecchiatura da laboratorio o parte di un sistema elettromedicale/sistema da laboratorio) |  |
| - La ditta fornitrice dovrà garantire, a costo zero, per tutto il periodo della fornitura, qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico (hardware e/o software) che il produttore implementerà sulle apparecchiature/strumentazioni offerte. |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.