SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

service emogasanalisi per tipo

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO_____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

A.1) CARATTERISTICHE TECNICO – CLINICHE  MINIME

| Requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Ogni apparecchiatura deve essere in grado di determinare, da un unico campione, almeno i seguenti parametri: - pH, - pCO2, - pO2 dell’ossimetria: - ctHb - sO2, - FO2Hb, - FCOHb, - FMetHb, - FHHb, - bilirubina (Bil) - emoglobina fetale (FHbf), -degli elettroliti (K+, Na+,Cl-, Ca++), -del glucosio (Glu) -del lattato (Lat) -della Creatinina,(Crea) Oltre che di tutti i parametri derivati. |  |
| - Analisi di campioni di sangue intero, siero e plasma sia da siringa che da capillare |  |
| - Presenza di un sistema capace di gestire e rimuovere automaticamente eventuali coaguli all’interno del circuito di analisi. Descrivere il sistema. |  |
| - Ridotto volume del campione da analizzare (< 250 μl) in relazione al numero di parametri richiesti |  |
| - Referto parametri dell’equilibrio acido-base entro 60” |  |
| - Esecuzione automatica dei Controlli di Qualità con la possibilità di personalizzazione della frequenza di tali controlli, da parte dell’operatore Descrivere il sistema. |  |
| - Durata della calibrazione automatica del sistema inferiore a 15 minuti |  |
| - Interfacciamento e trasmissione dati con protocolli standard (HL7, ASTM, ecc.) La ditta aggiudicataria dovrà garantire, su richiesta della Fondazione e a costo zero, l’interfacciamento della strumentazione offerta, con eventuale cartella clinica informatizzata dell’ospedale e la remotizzazione dei principali dati di sistema (risultati clinici, controlli di qualità ed eventuali allarmi di sistema). |  |
| - Interfaccia utente in italiano, con tecnologia touch screen, intuitiva e semplice. |  |
| - Help in linea in italiano per la risoluzione dei problemi e la guida all’uso dell’apparecchiatura. In particolare dovranno essere fornite tutte le informazioni relativamente all’esecuzione dell’esame e alla manutenzione ordinaria |  |
| - Possibilità di lettura del codice a barre allo scopo di identificare in maniera inequivocabile il paziente |  |
| - Semplicità d’uso e sicurezza dell’operatore La valutazione sarà effettuata su prova pratica dell’apparecchiatura |  |
| - Possibilità di memorizzare ed archiviare dati. Descrivere il sistema. |  |
| - Presenza di stampante integrata per la stampa di tutti i risultati relativi al campione analizzato, con la possibilità di personalizzare il referto. Descrivere il sistema. |  |

A.4) CONDIZIONI DI GARANZIA, FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| 1. a) Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella fornitura e per tutta la durata del servizio e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). |  |
| 2. Tempo di intervento (tempo di risposta) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| 3. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| - Almeno n.3 giorni di training per il personale tecnico e sanitario. |  |
| - Si richiede un’assistenza tecnica con sedi operative regionali con tecnici stabilmente presenti in zona (entro 250 Km) Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero, qualifica del personale e dislocazione sul territorio regionale |  |
| 6. Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica biennale secondo le normative vigenti (CEI 66.5, norme particolari, ecc.) |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno (di 2° livello) e comunque tutte quelle previste dal costruttore. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.