SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

SISTEMA PER LA DIAGNOSI ED IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE

AUTOIMMUNI E TEST VARI PER

IL LABORATORIO ANALISI DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

APPARECCHIATURE COMPONENTI IL SISTEMA RICHIESTO:

- Un microscopio a fluorescenza completo di telecamera pc e stampante a colori.

- Un analizzatore per micro piastre completamente automatico  per la preparazione, il lavaggio, la lettura di micro piastre, e per l’allestimento di vetrini con tecnica di immunofluorescenza indiretta.

- Il sistema sarà gestito da un “software gestionale” in lingua italiana per le attività di accettazione, prenotazione, refertazione, controllo di qualità, ricerca ristampe dallo storico, reflex test screening con conferma, controllo di qualità in linea, gestione delle curve di calibrazione in memoria e deve essere capace di poter gestire in tempo reale un'unica lista di lavoro ELISA/IFI su uno o più strumenti.

L’analizzatore deve potersi collegare con l’Host computer (LIS.)

Descrivere brevemente il sistema nel suo complesso:________________________________

_____________________________________________________________________________

A) CARATTERISTICHE tecnicHE oggetto di valutazione

| A.1 caratteristiche minime Analizzatore | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto) |
| --- | --- |

| - Analizzatore completamente automatico per test ELISA e IFI |  |
| --- | --- |
| - Con 2 aghi su un piano di lavoro |  |
| - Con almeno 2 micropiastre termoregolate oppure 16 vetrini. |  |
| - Al fine di evitare cross-contaminazioni tra spot adiacenti di uno stesso vetrino il lavaggio delle metodiche IFA deve avvenire con 2 aghi (1 di emissione, 1 di aspirazione liquido di lavaggio) per singolo spot. |  |
| - Aperto a qualsiasi protocollo ELISA su micropiastra. |  |
| 6 Gruppo di continuità, pc completo di stampante e monitor |  |
| 7 Apparecchio da banco o pavimento |  |
| 8 Sensore di livello |  |
| 9 Collegamento bidirezionale con il sistema gestionale |  |
| 10 Campionamento da tubi primari |  |
| 11 Memorizzazione delle curve di calibrazione |  |
| 12 Software in Italiano |  |
| 13 Un lettore barcode |  |

| A.2 caratteristiche oggetto di valutazione con punteggio (come da ART. 8 del capitolato) | DESCRIZIONE OFFERTA |
| --- | --- |

| 14. Maggior numero di test aggiuntivi (auspicabili): elencare n. totale e test aggiuntivi |  |
| --- | --- |
| 15. Anti-transglutaminasi su colture bioptiche digiunali nella gestione delle discordanze tra sierologia e referto bioptico negativo. Allegare almeno un articolo in extenso |  |
| 16. Adattabilità del progetto con la possibilità d’implementare test non ancora in uso. |  |
| 17. Calprotectina secondo metodo originale: standard primario di Fagerhol, Università Umea di Oslo, non liofilo. Con dispositivo di estrazione. |  |
| 18. Antiendomisio IgG: con coniugato anti IgG1 |  |
| 19. Analizzatore ELISA/IFI in grado di lavorare con più di 2 aghi indipendenti |  |
| 20. Analizzatore ELISA/IFI almeno 5 linee di lavaggio al fine di poter eseguire il massimo numero di metodiche con differenti soluzioni di lavaggio |  |
| 21. Assenza di spostamento delle micropiastre durante l’intero procedimento analitico al fine di evitare blocchi della seduta in conseguenza di errori di movimentazione |  |
| 22. Utilizzo delle singole funzioni (diluitore, incubatore, lavatore, lettore) anche separatamente |  |

B) CONDIZIONI DI  ASSISTENZA TECNICA  MINIME

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto) |
| --- | --- |
| - Condizioni generali di assistenza tecnica - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). N.B. Si considerano incluse nella garanzia le parti di ricambio/consumabili e la relativa manutenzione necessaria al ripristino del corretto e sicuro funzionamento dell’apparecchiatura anche a seguito di eventuali danni accidentali. |  |
| - Tempo di intervento non superiore alle 24 ore solari dalla chiamata. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema non superiore a 48 ore solari dalla chiamata (ripristino apparecchiatura o disponibilità, consegna ed installazione di un muletto); |  |
| - Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero, qualifica del personale e dislocazione sul territorio nazionale N.B.: Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (entro 250 Km), con indicazione dei nomi dei tecnici e riferimenti telefonici |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - N. 1 verifica di sicurezza elettrica biennale secondo quanto definito dalle normative vigenti (CEI 66-5) |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore); |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - La ditta fornitrice dovrà garantire, a costo zero, per tutto il periodo della fornitura, qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico (hardware e software) che il produttore implementerà sull’apparecchiatura. |  |
| - La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per tutto il periodo di fornitura della strumentazione in oggetto; N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.