ALLEGATO C

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

(esemplificativa)

- CARATTERISTICHE tecnicO-cliniche

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE – POMPE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Pompa per nutrizione enterale completa di accessori e componenti, necessari al corretto e sicuro funzionamento. Indicare marca e modello dell’apparecchiatura offerta. |  |
| - Dimensioni ridotte e peso leggero. Indicare dimensioni e peso |  |
| - Usabilità (facilità d’uso) – Valutazione su prova pratica |  |
| - Alimentazione: sia a rete che a batteria |  |
| - Indicare la durata della batteria (impostando una velocità di infusione di 100 ml/h) e il suo tempo di ricarica (in ore) |  |
| - Display di facile lettura - Valutazione su prova pratica |  |
| - Visualizzazione del volume infuso |  |
| - Allarmi sia visivi che acustici minimi: batteria scarica, scollegamento dalla rete di alimentazione, occlusione, aria in linea, segnalazione di fine infusione |  |
| - Range minimo di velocità di infusione: da 1 ml/h a 300 ml/h – Indicare l’incremento minimo (in ml/h) |  |
| - Gestione parametri di infusione e allarmi |  |
| - Dispositivi di sicurezza (elencare tutti i dispositivi di sicurezza della pompa) |  |
| - Possibilità di riempimento veloce della linea di infusione e modalità di spurgo |  |
| - Indicare l’accuratezza di infusione (in %) alla velocità di infusione di 30ml/h e 120 ml/h al quinto minuto di funzionamento. |  |
| - Protezione contro l’infiltrazione di liquidi |  |
| - Autodiagnosi ad ogni accensione della macchina, al fine di assicurare l’assenza di anomalie della macchina prima del funzionamento |  |
| - Maniglia di trasporto e morsetto di fissaggio su asta, integrati |  |

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA    VALUTAZIONE – DEFLUSSORI

|  | DESCRIZIONE OFFERTA |
| --- | --- |
| 1.Dimensioni. |  |
| 2.Materiale |  |
| 3. Facilità di utilizzo |  |

# Tabella B) ASSISTENZA TECNICA

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a due anni in caso di acquisto o per tutta la durata dell’eventuale comodato, noleggio, service, ecc. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata |  |
| - Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Almeno una verifica di sicurezza elettrica, annuale secondo le normative vigenti e una verifica secondo norma particolare (CEI 62-99). |  |
| - Numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con relative prove funzionali e controlli di qualità. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.