ALLEGATO A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

LAMPADE SCIALITICHE PORTATILI

PER LE UU.OO. DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

A) CARATTERISTICHE tecnicHE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Lampada scialitica portatile |  |
| - Basamento munito di ruote (con sistema frenante) per lo spostamento su pavimento di tutta la lampada. |  |
| - Diametro campo illuminato (d10) ad un metro di distanza: non inferiore 18 cm |  |
| - Indicare la durata (in ore) delle lampadine |  |
| - Altezza massima raggiungibile dal faro, rispetto a terra superiore o uguale a 180 cm |  |
| - Altezza minima raggiungibile dal faro, rispetto a terra, inferiore o uguale a 120 cm |  |
| - Possibilità di ruotare il braccio orizzontalmente, rispetto all’asse dello stativo, in un range di almeno 60 gradi, con garanzia di stabilità anche nelle condizioni di massimo sbracciamento |  |
| - Sistema di maniglie e/o manipoli, anche sterilizzabili, per lo spostamento e posizionamento della lampada |  |
| - Sistema di bloccaggio della lampada per evitare qualunque movimento oscillatorio durante la normale attività |  |
| - Temperatura colore non inferiore a 4000 °K |  |
| - Possibilità di regolazione dell’intensità luminosa |  |
| - Intensità luminosa - ad 1m – non inferiore a 50.000 lux. |  |
| - Indice di resa cromatica non inferiore a 85 |  |
| - Massima stabilità meccanica sia durante il trasporto che l’utilizzo |  |

B)CONDIZIONI DI GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a due anni - specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Numero una verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore con relativi controlli funzionali e prove di qualità. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.