SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

PER CONTROLLI DI QUALITA’ RADIODIAGNOSTICA

CARATTERISTICHE tecnicHE MINIME ED EVENTUALI MIGLIORIE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Sistema per la misura di dose, rateo di dose, kV, tempo di esposizione, numero di impulsi, frame al secondo, dose per frame e mm di HVL costituito da un unico sistema base per l’elaborazione dei dati e da un set o da un unico rivelatore esterno |  |
| - Unità base di elaborazione dei dati: - Misure: dose, rateo di dose, kV, tempo di esposizione, numero di impulsi, frame al secondo, dose per frame e mm di HVL; - Alimentazione: batterie alkaline o ricaricabili, rete; - Interfaccia con Pc o Palmare tramite collegamento Bluetooth; - Software per la gestione della strumentazione e memorizzazione dei dati esportabili in formato Excel. |  |
| - Rivelatore/i esterno/i collegabile/i all’unità base per misure di radiografia, fluoroscopia e mammografia: - Cavo di collegamento con lunghezza maggiore o uguale ai 2 m; - Range kVp: 22 – 40 kV e 35 – 155 kV; - Risoluzione kVp: 0,01 kV; - Accuratezza: 2% o 0,7 kV; - Filtrazione: da 1,5 a 12 mm Al; - Range Dose: 0,07 microGy – 9999 mGy; - Accuratezza Dose: 5%; - Risoluzione Dose: 0,01 microGy; - Range Dose Rate: 0,7 microGy/s – 1000 mGy/s; - Accuratezza Dose Rate: 5%; - Risoluzione Dose Rate: 0,01 microGy/s; - Range tempo di esposizione: 1 msec – 999,9 sec; - Accuratezza tempo di esposizione: 1%; - Range HVL: 0,2 – 10 mmAl; - Accuratezza HVL: 5% - Software per la registrazione dei dati in Excel; - Calibrazione per radiografia, fluoroscopia e mammografia. |  |
| - Rivelatore esterno collegabile all’unità base per misure di CTDI: - Diametro 12,5 mm; - Lunghezza 10 cm; - Range Dose: 4 microGycm – 9999 mGycm; - Certificato di calibrazione per la misura di CTDIw (Gy) e DLP (Gycm). |  |
| - Pc portatile o Palmare per la memorizzazione e l’elaborazione dei dati: - Software per la gestione in remoto dell’unità di elaborazione; - Software per la visualizzazione in tempo reale dei dati, memorizzazione ed elaborazione; - Collegamento con l’unità di elaborazione tramite Bluetooth. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta, la presenza o meno delle caratteristiche richieste e gli eventuali elementi migliorativi di cui all’art. 5 del Capitolato di gara, utilizzando la stessa unità di misura specificata.