SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

ARMADI-FRIGORIFERO IN N. 4 LOTTI

CARATTERISTICHE tecnicHE MINIME ED EVENTUALI MIGLIORIE

| LOTTO 1 Frigoriferi da 200 litri circa, con temperatura d’esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Armadio Frigorifero a posizionamento verticale |  |
| Capacità effettiva: non inferiore a 190 litri e non superiore a 210 litri |  |
| Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore di 1 °C |  |
| Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all’interno della camera): minore di 1°C |  |
| Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC |  |
| Temperatura di esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C |  |
| Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera |  |
| Presenza del registratore grafico della temperatura |  |
| Interruttore generale ON/OFF |  |
| Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio; |  |
| Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) |  |
| Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa) |  |
| Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta |  |
| Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione di rete |  |
| Visualizzazione digitale della temperatura |  |
| Sistema di controllo della umidità |  |
| Illuminazione interna |  |
| Sistema di sbrinamento automatico e manuale |  |
| Possibilità di remotizzare gli allarmi |  |
| Almeno n. 3 ripiani regolabili |  |
| Porta a vetro dotata di serratura con chiave. |  |

| LOTTO 2 Frigorifero da 1500 litri circa, con temperatura d’esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Armadio Frigorifero a posizionamento verticale |  |
| Capacità effettiva: non inferiore a 1400 litri e non superiore a 1600 litri; |  |
| Temperatura di esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C |  |
| Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore di 1 °C |  |
| Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all’interno della camera): minore di 1°C |  |
| Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC |  |
| Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera |  |
| Presenza del registratore grafico della temperatura; |  |
| Interruttore generale ON/OFF |  |
| Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio; |  |
| Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) |  |
| Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa); |  |
| Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione rete; |  |
| Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta |  |
| Visualizzazione digitale della temperatura |  |
| Illuminazione interna; |  |
| Sistema di sbrinamento automatico e manuale |  |
| Possibilità di remotizzare gli allarmi |  |
| Almeno n. 3 ripiani regolabili |  |
| Sistema di ruote con freni |  |
| N. 2 porte a vetro dotate di serratura con chiave |  |

| LOTTO 3 Frigoriferi “combinati” con due camere separate e a diverse temperature: - n.1 camera da 250 litri circa, con temperatura d’esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C - n. 1 camera da 250 litri circa, con temperatura d’esercizio regolabile, almeno, tra -25°C e -15°C; | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Armadio Frigorifero a posizionamento verticale |  |
| n. 1 Camera di capacità effettiva non inferiore a 180 litri e non superiore a 220 litri, con temperatura di esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C |  |
| n. 1 Camera di capacità effettiva non inferiore a 180 litri e non superiore a 220 litri, con temperatura di esercizio regolabile, almeno, tra -25°C e -15°C |  |
| Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore di 1 °C |  |
| Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all’interno della camera): minore di 1°C |  |
| Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC |  |
| Presenza del registratore grafico della temperatura; |  |
| Interruttore generale ON/OFF; |  |
| Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio; |  |
| Sistema di sbrinamento automatico e manuale per la camera frigo e almeno manuale per la camera Freezer |  |
| Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) |  |
| Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa); |  |
| Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta |  |
| Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione rete; |  |
| Visualizzazione digitale della temperatura |  |
| Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera |  |
| Illuminazione interna; |  |
| Almeno n. 3 ripiani regolabili per ogni camera |  |
| Possibilità di remotizzare gli allarmi |  |
| Porte a vetro dotate di serratura con chiave. |  |

| LOTTO 4 N. 1 Frigoriferi “combinato” con due camere separate e a diverse temperature: - n.1 camera da 50 litri circa, con temperatura d’esercizio regolabile, almeno, tra -5°C e -20°C - n. 1 camera da 200 litri circa, con temperatura d’esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Armadio Frigorifero a posizionamento verticale |  |
| n. 1 Camera di capacità effettiva non inferiore a 180 litri e non superiore a 220 litri, con temperatura di esercizio regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C |  |
| n. 1 Camera di capacità effettiva non inferiore a 40 litri e non superiore a 60 litri, con temperatura di esercizio regolabile, almeno, tra -25°C e -15°C |  |
| Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore di 1 °C |  |
| Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all’interno della camera): minore di 1°C |  |
| Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC |  |
| Presenza del registratore grafico della temperatura; |  |
| Interruttore generale ON/OFF; |  |
| Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio; |  |
| Sistema di sbrinamento automatico e manuale per la camera frigo e almeno manuale per la camera Freezer |  |
| Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) |  |
| Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa); |  |
| Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta |  |
| Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione rete; |  |
| Visualizzazione digitale della temperatura |  |
| Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera |  |
| Illuminazione interna; |  |
| Almeno n. 3 ripiani regolabili per ogni camera |  |
| Possibilità di remotizzare gli allarmi |  |
| Porte a vetro dotate di serratura con chiave. |  |

| # CONDIZIONI DI GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME PER TUTTI I 4 LOTTI | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Garanzia, non inferiore a 3 (tre) anni - specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica |  |
| Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata |  |
| Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| Almeno numero una verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (CEI 66.5 e norme particolari) |  |
| Almeno numero due (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) manutenzioni preventive/anno, inclusi eventuali controlli di qualità e tarature (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta, la presenza o meno delle caratteristiche richieste e gli eventuali elementi migliorativi, utilizzando la stessa unità di misura specificata.