SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

MONITOR FETALE PER

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio e valutazione requisiti minimi di cui all’art. 5 del Capitolato tecnico di gara:

| Caratteristiche per la valutazione del monitor | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Apparecchiatura per il monitoraggio di: - Frequenza cardiaca fetale; - Attività uterina; - Spo2 materna; - PAO materna. |  |
| - Il monitor deve essere dotato di display (almeno 6”) a colori a luminosità regolabile, per la visualizzazione dei parametri misurati e per gli eventi di allarme. |  |
| - L’apparecchiatura deve essere dotata di un sistema per la gestione dei dati della paziente. |  |
| - I trasduttori devono essere impermeabili (per eventuale parto in acqua) e ricoperti in materiale antiurto. |  |
| - Il trasduttore cardio deve essere dotato di dispositivo per la focalizzazione continua sul cuore del feto, evitando le perdite di segnale da movimento riportando il tracciato senza interruzioni, anche su variazioni di frequenza rapide. |  |
| - Il sistema deve poter monitorare almeno due frequenze cardiache fetali in contemporanea (nel caso di gravidanza gemellare). |  |
| - Archiviazione e gestione dei parametri vitali, almeno 8 ore di registrazone, possibilmente con presentazione grafica e numerica dei dati. |  |
| - Il sistema deve essere dotato di stampante integrata e ad alta risoluzione. Indicare e descrivere : - Testina di stampa (possibilmente di tipo termico); - Velocità di stampa (almeno 1 mm/s); - Risoluzione di stampa (almeno 150 dpi); - Ritardo prima che il tracciato sia stampato e visibile su carta (minore di 30 secondi). |  |
| - Presenza allarme acustico di fine carta. |  |
| - Allarmi dei principali parametri fisiologici impostabili |  |
| - Sistema compatto e leggero, indicare: - le dimensioni dell’unità principale (preferibilmente inferiori a 350x300x150); - peso (inferiore a 6 chilogrammi). |  |
| - Il sistema deve essere completo di tutti gli accessori e componenti necessari all’utilizzo. |  |

B)        CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizione requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a 3 anni: - si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature; - si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza alcuna esclusione. N.B. si considerano inclusi in garanzia anche le sonde ed eventuali cavi. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata. N.B. Per ore orario lavorativo si intende il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale ed eventuali prove particolari, secondo le normative vigenti. |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno (MP di 2° livello) e comunque tutte quelle previste dal costruttore. N.B. MP di 2° livello cosi come indicato dalle normative vigenti e/o dal costruttore |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore). |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica della Fondazione, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.