SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

LETTI ELETTRICI PER IL REPARTO DEGENZA 2° PIANO

CORPO F DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

- DITTA PRODUTTRICE:_____________________

- CODICE CIVAB:______________________

- MODELLO:____________________

- DITTA DISTRIBUTRICE:______________________

- ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE_____________

A) CARATTERISTICHE tecnicHE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Letto singolo di degenza elettrico su ruote direzionabili di cui almeno 2 con freno a pedale |  |
| - Accessori/componenti - coppia spalle: in legno massello con maniglione e pannelli centrali in laminato - coppia sponde laterali in legno massello - n. 2 paracolpi |  |
| - Struttura dotata di almeno tre snodi e quattro sezioni |  |
| - Almeno n. 2 letti, degli otto richiesti, devono permettere la posizione seduta del paziente. Indicare i range angolari delle sezioni tali da permettere la posizione richiesta. |  |
| - Movimentazioni elettrificate delle sezioni (comandi elettrici sia sul letto che sulla pulsantiera per gestire i movimenti a distanza) |  |
| - Indicare tutti i range di movimenti possibili delle varie sezioni, con particolare attenzione ai sistemi di sicurezza che evitino movimenti pericolosi per il paziente. |  |
| - Possibilità di effettuare, elettricamente, sia movimenti singoli che simultanei |  |
| - Altezza piano letto variabile elettricamente: indicare valore minimo e massimo raggiungibile (valori in cm) |  |
| - Testiera, pediera e sponde laterali rimovibili |  |
| - Sponde laterali a scomparsa. (Possibilità di abbassare o inclinare le sponde laterali senza staccarle dal letto) |  |
| - Possibilità di ottenere la posizione di emergenza in maniera rapida (CPR su entrambi i lati del letto, anche in assenza di alimentazione) |  |
| - Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 180 kg: indicare il valore massimo in kg. |  |
| - Larghezza minima letto non inferiore a 95 cm: indicare l’eventuale possibilità di allungamento |  |
| - Lunghezza minima letto non inferiore a 190 cm: indicare l’eventuale possibilità di allungamento |  |
| - Movimento Trendelenburg/AntiTrendelenburg |  |
| - Alloggiamenti per le aste portaflebo sia nel lato testa che nel lato piede |  |
| - Presenza di indicatori (goniometri) per la rilevazione delle varie inclinazioni |  |
| - Batteria integrata per permettere movimenti anche durante il trasporto. |  |
| - Indicare tutti gli indicatori e gli allarmi presenti |  |
| - Indicare ulteriori funzioni disponibili o particolari peculiarità migliorative |  |
| ACCESSORI/COMPONENTI |  |
| - N° 1 Asta portaflebo |  |
| - N° 1 Asta sollevamalato con triangolo a cinghia (o sistema equivalente) |  |
| - N° 1 Pulsantiera a filo (o sistema equivalente) per effettuare tutti i movimenti elettrici a distanza. |  |
| - Possibilità di integrare tutti gli accessori/componenti necesari per l’utilizzo in tutte le specialità cliniche (Urologia, traumatologia, ortopedia, Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, ecc.) |  |

B) CONDIZIONI DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili necessari durante le normali attività di manutenzione (ad esclusione di eventuali prodotti monouso/monopazienti) |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 2 giornate lavorative dalla chiamata; |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti; |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore; |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.