ALLEGATO 2 -BIS

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

APPARECCHIO PER L’ESECUZIONE AUTOMATICA DELLE EMOCULTURE

(esemplificativa)

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

CARATTERISTICHE tecnicHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE |  |
| Funzionamento in continuo con agitazione, incubazione e monitoraggio flaconi per almeno 100 postazioni a bordo |  |
| Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e acustico. |  |
| Disponibilità di flaconi dedicati per germi Aerobi, Anaerobi, Miceti e Pediatrici, |  |
| Presenza di sostanze ( es.resine) nel brodo per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente presenti nel campione. Indicare il metodo utilizzato |  |
| I flaconi devono permettere la conservazione e il trasporto, prima e dopo l’inoculo del campione, a temperatura ambiente e alla luce. |  |
| Prelievo diretto con sistemi Vacutainer o analoghi. Indicare i sistemi compatibili |  |
| Tecnologia di lettura turbidimetrica o colorimetrica o fluorescente. Indicare il tipo |  |
| CARATTERISTICHE MINIME DEL SOFTWARE |  |
| Protocollo di controllo delle infezioni nosocomiali anche per test di suscettibilità, emergenza e diffusione di particolari resistenze batteriche. |  |
| Piattaforma di gestione omogenea per tutti gli strumenti ad esso connessi |  |
| Identificazione univoca del paziente, dei relativi campioni biologici e del loro percorso in tutte le fasi di lavorazione (tracciabilità), attraverso lettura di codici a barre generati dal LIS centrale del Laboratorio e trasferimento dei risultati al LIS. |  |
| Controllo e segnalazione immediata dei risultati discordanti e conseguente proposta di risoluzione del conflitto |  |
| Procedure di salvataggio dati automatiche |  |

CARATTERISTICHE tecnicHE DELLA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE SOGGETTE A VALUTAZIONE CON ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI COME DA CAPITOLATO

CRITERI VALUTAZIONE STRUMENTI

| Descrivere le caratteristiche dei sistemi di sicurezza adottati. Es: flaconi in plastica e presidi di sicurezza per sub-semine in piastra (es. farfalla e cannula) |  |
| --- | --- |
| Sistema approvato e/o certificato per la ricerca di microorganismi in liquidi fisiologicamente sterili. Indicare quali. |  |
| Protocolli di lavoro predefiniti e impostabili dall’operatore. anche per singolo flacone posizionato. |  |
| Identificazione dei flaconi/campioni/paziente mediante lettura di codice a barre. Indicare i codici a barre riconosciuti. |  |

CRITERI VALUTAZIONE SOFTWARE

| Visualizzazione storico pazienti |  |
| --- | --- |
| Controllo e verifica del consumo dei reagenti impiegati nel laboratorio |  |
| Gestione del controllo di qualità |  |
| Disponibilità di sistemi di sicurezza a vari livelli compreso il controllo dell’accesso al sistema da parte di nuovi utilizzatori; riconoscimento tramite password e attribuzione delle operazioni, con registrazione delle stesse,alla password di accesso. |  |

CONDIZIONI DI FORNITURA, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME

| - Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). |  |
| --- | --- |
| - Tempo di risoluzione del problema non superiore a 36 ore lavorative dalla chiamata (ripristino apparecchiatura o disponibilità e consegna di un muletto); |  |
| - Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore. (Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore); |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità/anno e comunque tutti quelli previsti dal costruttore. (Specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica biennale, così come previsto dalle normative vigenti (vedi CEI 66.5) ed eventuali modifiche/integrazioni |  |
| - La ditta fornitrice dovrà garantire, a costo zero, per tutto il periodo della fornitura e dell’eventuale contratto di assistenza tecnica post-garanzia, qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico migliorativo (hardware e software) che il produttore implementerà sull’apparecchiatura. |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.