SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

(esemplificativa)

LOTTO 1

Procedura aperta per fornitura di prodotti per l’identificazione

automatica di microrganismi patogeni e preparazione antibiogrammi e

prodotti per batteriologia manuale

Sistema per l’identificazione automatica di microrganismi patogeni e preparazione antibiogrammi

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La mancanza di qualsiasi delle caratteristiche sotto elencate rappresenta criterio di esclusione:

| Caratteristiche minime della strumentazione | OFFERTA TECNICA |
| --- | --- |
| Minimo N° 60 posizioni totali per Identificazioni e Antibiogrammi. |  |
| Tecnologia di lettura con calibrazione interna per verifica automatica del sistema (turbidimetrica o colorimetrica o fluorescente). Indicare il tipo. |  |
| Antibiogramma in MIC reale |  |
| Standardizzazione dell’inoculo batterico mediante analisi densitometrica |  |
| Inoculo totalmente automatico (ID e AST) dei pannelli (nessun intervento dell’operatore) |  |
| Identificazione e antibiogramma per Germi GRAM positivi e GRAM negativi |  |
| CARATTERISTICHE MINIME DEL SOFTWARE |  |
| Protocollo di controllo delle infezioni nosocomiali anche per test di suscettibilità, emergenza e diffusione di particolari resistenze batteriche. |  |
| Piattaforma di gestione omogenea per tutti gli strumenti ad esso connessi |  |
| Identificazione univoca del paziente, dei relativi campioni biologici e del loro percorso in tutte le fasi di lavorazione (tracciabilità), attraverso lettura di codici a barre generati dal LIS centrale del Laboratorio e trasferimento dei risultati al LIS. |  |
| Controllo e segnalazione immediata dei risultati discordanti e conseguente proposta di risoluzione del conflitto |  |
| Stampa su piano di lavoro del percorso diagnostico |  |
| Inserimento risultati anche manuale |  |
| Procedure di salvataggio dati automatiche |  |
| Sistema esperto avanzato per la lettura dell’antibiogramma |  |

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio di cui all’art. 7 del i gara del lotto 1:

| Caratteristiche per la valutazione dello Strumento | OFFERTA |
| --- | --- |
| Disponibilità di pannelli di Identificazione e Antibiogramma per Germi anaerobi, neisserie, emofili, miceti lievitiformi |  |
| Interpretazione dei risultati secondo standard NCCLS |  |
| Disponibilità di saggi per antibiotici di ultima generazione |  |
| Caricamento dei pannelli in modalità random |  |
| Pannelli per Identificazioni (ID) ed Antibiogrammi (AST). separati |  |

| Caratteristiche per la valutazione del software | OFFERTA |
| --- | --- |
| Data Management in grado di raccogliere, archiviare ed analizzare tutti i dati prodotti nel Laboratorio di Microbiologia con funzioni avanzate di statistica ed epidemiologia (es. integrazione dei dati di crescita e rilevamento con i dati di ID-AST e dei meccanismi di resistenza) |  |
| Reporting articolati anche in forma di tabelle dinamiche e grafici che siano utilizzabili per scopi di epidemiologia e ricerca e siano esportabili nei comuni programmi software (es. Power Point – Excel). |  |
| Visualizzazione storico dei pazienti |  |
| Controllo e verifica del consumo dei reagenti impiegati nel laboratorio |  |
| Gestione del controllo di qualità |  |
| Disponibilità di sistemi di sicurezza a vari livelli compreso il controllo dell’accesso al sistema da parte di nuovi utilizzatori; riconoscimento tramite password e attribuzione delle operazioni, con registrazione delle stesse,alla password di accesso. |  |

CONDIZIONI FORNITURA, GARANZIA, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

| DESCRIZIONE | OFFERTA |
| --- | --- |
| - Almeno N° 3 giorni di training, sul corretto e sicuro utilizzo della strumentazione offerta, al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Garanzia Full Risk omnicomprensiva (La ditta dovrà garantire tutta l’assistenza tecnica, incluso tutte le parti di ricambio, per il corretto e sicuro funzionamento dell’apparecchiatura |  |
| - Tempo di risoluzione del problema non superiore alle 36 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive (incluso eventuali tarature e calibrazioni) in un anno. N.B.: Durante il periodo di comodato tali interventi si considerano inclusi nello stesso. |  |
| - Tempo di consegna e installazione |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste.