SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

(esemplificativa)

LOTTO 2

Procedura aperta per fornitura di prodotti per l’esecuzione

automatica di emoculture

Sistema per l’esecuzione automatica di emoculture

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La mancanza di qualsiasi delle caratteristiche sotto elencate rappresenta criterio di esclusione:

| CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE | OFFERTA TECNICA |
| --- | --- |
| Funzionamento in continuo con agitazione, incubazione e monitoraggio flaconi per almeno 100 postazioni a bordo |  |
| Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e acustico. |  |
| Disponibilità di flaconi dedicati per germi Aerobi, Anaerobi, Miceti e Pediatrici, |  |
| Presenza di sostanze ( es.resine) nel brodo per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente presenti nel campione. Indicare il metodo utilizzato |  |
| I flaconi devono permettere la conservazione e il trasporto, prima e dopo l’inoculo del campione, a temperatura ambiente e alla luce. |  |
| Prelievo diretto con sistemi Vacutainer o analoghi. Indicare i sistemi compatibili |  |
| Tecnologia di lettura turbidimetrica o colorimetrica o fluorescente. Indicare il tipo |  |
| CARATTERISTICHE MINIME DEL SOFTWARE OFFERTA |  |
| Protocollo di controllo delle infezioni nosocomiali anche per test di suscettibilità, emergenza e diffusione di particolari resistenze batteriche. |  |
| Piattaforma di gestione omogenea per tutti gli strumenti ad esso connessi |  |
| Identificazione univoca del paziente, dei relativi campioni biologici e del loro percorso in tutte le fasi di lavorazione (tracciabilità), attraverso lettura di codici a barre generati dal LIS centrale del Laboratorio e trasferimento dei risultati al LIS. |  |
| Controllo e segnalazione immediata dei risultati discordanti e conseguente proposta di risoluzione del conflitto |  |
| Procedure di salvataggio dati automatiche |  |

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio di cui all’art. 7 del i gara del lotto 2:

| Caratteristiche per la valutazione dello Strumento | OFFERTA |
| --- | --- |
| Descrivere le caratteristiche dei sistemi di sicurezza adottati. Es: flaconi in plastica e presidi di sicurezza per sub-semine in piastra (es. farfalla e cannula) |  |
| Sistema approvato e/o certificato per la ricerca di microorganismi in liquidi fisiologicamente sterili. Indicare quali. |  |
| Protocolli di lavoro predefiniti e impostabili dall’operatore. anche per singolo flacone posizionato. |  |
| Identificazione dei flaconi/campioni/paziente mediante lettura di codice a barre. Indicare i codici a barre riconosciuti. |  |

| Caratteristiche per la valutazione del software | OFFERTA |
| --- | --- |
| Visualizzazione storico pazienti |  |
| Controllo e verifica del consumo dei reagenti impiegati nel laboratorio |  |
| Gestione del controllo di qualità |  |
| Disponibilità di sistemi di sicurezza a vari livelli compreso il controllo dell’accesso al sistema da parte di nuovi utilizzatori; riconoscimento tramite password e attribuzione delle operazioni, con registrazione delle stesse,alla password di accesso. |  |

CONDIZIONI FORNITURA, GARANZIA, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

| DESCRIZIONE | OFFERTA |
| --- | --- |
| - Almeno N° 3 giorni di training, sul corretto e sicuro utilizzo della strumentazione offerta, al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Garanzia Full Risk omnicomprensiva (La ditta dovrà garantire tutta l’assistenza tecnica, incluso tutte le parti di ricambio, per il corretto e sicuro funzionamento dell’apparecchiatura |  |
| - Tempo di risoluzione del problema non superiore alle 36 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive (incluso eventuali tarature e calibrazioni) in un anno. N.B.: Durante il periodo di comodato tali interventi si considerano inclusi nello stesso. |  |
| - Tempo di consegna e installazione |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste.