SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

TRAVI TESTALETTO PER STANZE DEGENZA

A) CARATTERISTICHE tecnicHE MINIME ED EVENTUALI MIGLIORIE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Trave testaletto doppia, in grado di servire due posti letto. |  |
| - Lunghezza della trave: circa 320 cm |  |
| - N. 1 telecomando, con cavo, per la gestione delle luci e della chiamata di emergenza, per ogni posto letto. N.B. Sarà a carico della ditta fornitrice l’installazione e l’interfaccia con il sistema centralizzato di chiamata d’emergenza. |  |
| - Presenza dei seguenti tipi di Illuminazione (per ogni posto letto): - luce sulla zona paziente, per visita medica, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando - luce diffusa, non diretta, al paziente per illuminare il locale, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando - luce diffusa notturna, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando - luce di lettura direzionabile, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando N.B. Si considerano inclusi nella fornitura tutte le lampade, neon e altri consumabili, necessari al normale funzionamento della trave testaletto |  |
| - Per ogni posto letto: almeno n. 6 prese universali BIPASSO+SCHUKO tipo 2P+T 10/16 A protette da doppio fusibile. N.B.: Devono essere integrabili, su richiesta della Fondazione, almeno altre n. 3 prese universali come sopra. |  |
| - La trave testaletto, per tutta la sua lunghezza, deve integrare n. 1 “barra normalizzata” per agganciare apparecchiature medicali tipo pompe di infusione, gorgogliatori, ecc. |  |
| - Per ogni posto letto: n. 3 prese gas medicali UNI 9507 (Aria medicale, Vuoto, Ossigeno) |  |

B) condizioni di garanzia MINIME ED EVENTUALI MIGLIORIE

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio (incluse le parti consumabili come lampade, neon, ecc.) senza alcuna esclusione. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) inferiore alle 24 ore solari, a decorrere dalla chiamata. |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Numero una verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive/anno, e comunque tutte quelle previste dal costruttore, con relativi controlli funzionali e prove di qualità. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta, la presenza o meno delle caratteristiche richieste dal Capitolato di gara, utilizzando la stessa unità di misura eventualmente specificata.